## Resumen
Fuente Financiamiento | Equipo / Equipamiento | Cantidad | Precio Actualizado ($) | Precio Total IVA Incl. ($) | Visita a Terreno | Back Up | Instalación/Armado | Capacitación | Mantención
F.N.D.R. Equipamiento - 31.02.005 | Sillon reclinable | 4 | 2900000 | 11600000 | No aplica | No aplica | Despacho armado o armado in situ | No aplica | No aplica | Detalle de cotización
11600000
Facturar: al Gobierno Regional de La Araucania, RUT: 72.201.100-7, Domicilio: Manuel Bulnes N 590, Temuco
*Facturar sin incorporar la orden de compra en el campo 801 (mencionar sólo en el detalle o glosa de la factura)
*Señalar forma de pago: “Crédito”
*Asegurarse de enviar archivo XML en forma correcta en un plazo máximo de 72 horas desde la emisión de la factura a la casilla dipresrecepcion@custodium.com (archivo XML no debe llevar ningún otro documento o texto, ni enviarse con copia a otra dirección)
*Contacto factura GORE: Claudio Sandoval, correo: csandoval@gorearaucania.cl
Despachar: a Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen, Km. 14 camino Nueva Imperial a Barros Arana, sector Filulawen (ubicación Google Maps: https://maps.app.goo.gl/Ua6Sdhb8Maz5ov7KA), de lunes a viernes: 08:00 a 17:00 hrs., contacto: Carolina Pehuen Coll, teléfono: +569 84643091, correo: pehuen.carolina@gmail.com y Carlos Benito, teléfono: +569 67386759, correo: c.benitoquiroz@gmail.com
Financiamiento: Resolucion exenta N 240 de fecha 09-04-2025 del Gobierno Regional que mandata a la DSSAS la licitacion, adjudicacion y contratacion del proyecto "Reposicion Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen, N. Imperial (Equipamiento y Equipos)", radicando en el Gobierno Regional de La Araucania, el pago de los estados de pago

## Revisión técnica 1er llamado
5802381-4371FWHY - convenio marco - revisión técnica
Empresa |  |  |  | LEFI | MULTIPRODUCTO
RUT empresa |  |  |  | 77.324.357-3 | 77.619.564-2
Precio total c/IVA |  |  |  | 7817296 | 9516954
Sillón reclinable
N° | Especificaciones técnicas | Condición y puntaje
Características generales
1 | Sillón clínico para salas IRA/ERA. No se aceptarán ofertas con bergeres o sillones de uso domiciliario | OBLIGATORIA | * | SI | SI
2 | Estructura del sillón fabricada en acero o material metálico | OBLIGATORIA | * | SI | SI
3 | Sillón posee cuatro ruedas de alto tráfico o engomadas | OBLIGATORIA | * | SI | SI
4 | Sistema de frenos en al menos dos ruedas | OBLIGATORIA | * | SI | SI
5 | Capacidad de carga: ≥ 225 [kg] de acuerdo a documento del fabricante | OBLIGATORIA | * | NO: 180 [kg] | SI: 225 [kg]
6 | Apoyabrazos a ambos costados. Estos deben permitir su apertura en 90° hacia los lados o pueden ser colapsables/abatibles. Deben facilitar la entrada y salida de pacientes | OBLIGATORIA | * | NO: no corrobora la característica. | SI
7 | Posee reposapiés retráctil o incorporado en la estructura del sillón | OBLIGATORIA | * | SI | SI
8 | Posee mesa auxiliar lateral abatible en al menos uno de los lados del sillón | OBLIGATORIA | * | SI | SI
9 | Sillón no requiere electricidad para posicionar o realizar el movimiento del respaldo, reposapiés o trendelemburg. Indicar | OBLIGATORIA | * | SI | SI
10 | Respaldo y asiento acolchados | OBLIGATORIA | * | SI | SI
11 | Tapiz de color azul o debe indicar una paleta de colores para la selección de una opción por parte del establecimiento, una vez emitida la OC | OBLIGATORIA | * | SI | SI: azul
12 | Todas las zonas que posean tapizado, deben ser de material sintético que permita la desinfección con soluciones de uso hospitalario y que evite la concentración de suciedad. Indicar | OBLIGATORIA | * | SI | SI
13 | Todas las zonas de contacto deben contar con plastificado de la superficie, para aumentar la resistencia al desgaste y a los líquidos, y que permita el uso con pacientes. Se exigirá que en la recepción conforme se entreguen los sillones con esta característica en caso de que el fabricante no lo indique en su ficha. Indicar si es que la oferta incorpora esta característica en la columna "CUMPLE (SI/NO)", lo que hará exigible su cumplimiento | DESEABLE | 15 | SI | NO: proveedor indica que si cumple, pero la observación realizaada en el anexo da a enteder que habla del tapiz original, no de la cubierta plastificada solicitada.
14 | Sillón posee un portasueros original del fabricante adosado al sillón | DESEABLE | 5 | SI | SI
Movimiento y posiciones
15 | Posee asa o mango para empujar el sillón | OBLIGATORIA | * | NO: no corrobora la característica. | SI
16 | Permite reclinación del respaldo | OBLIGATORIA | * | SI | SI
17 | Permite elevación del apoyapiernas | OBLIGATORIA | * | NO: no corrobora la característica. | SI
18 | Permite posición trendelemburg | OBLIGATORIA | * | NO: indica ángulo de reclinación hasta 180° y no corrobora que pueda mantener los pies a una altura mayor a la reclinación | NO: indica que no posee trendelemburg
Dimensiones
19 | Ancho máximo (sin considerar mesa auxiliar): 80 a 95 [cm] | OBLIGATORIA | * | NO: 65 [cm] | SI: 95 [cm]
20 | Ancho del asiento: 55 a 65 [cm] | OBLIGATORIA | * | NO: no corrobora la característica. | SI: 62 [cm]
21 | Profundidad (en posición trendelemburg): 180 a 195 [cm] | OBLIGATORIA | * | NO: no posee trendelemburg. En posición horizontal mide 150 [cm] | NO: no posee trendelemburg. En posición horizontal mide 185 [cm]
22 | Profundidad (en posición de silla): 95 a 120 [cm] | OBLIGATORIA | * | SI: 98 [cm] | NO: no corrobora la característica.
Certificaciones y garantía
23 | Empresa cuenta con el servicio técnico autorizado por el fabricante. Adjuntar documento | OBLIGATORIA | * | NO: no corrobora la característica. | NO: el servicio técnico corresponde a la empresa Madegom
24 | Empresa cuenta con la representación de la marca. Adjuntar documento | DESEABLE | 10 | NO: no corrobora la característica. | NO: la representación de la marca corresponde a la empresa Madegom
25 | Equipo posee certificación CE vigente (Directiva 93/42/CEE o su reemplazo) o FDA vigente (certificado de exportación para gobiernos extranjeros con sello). Adjuntar documento | DESEABLE | 10 | NO: no corrobora la característica. | NO: presenta FDA incompleto y vencido.
26 | ISO 13485 vigente. Adjuntar documento | DESEABLE | 10 | NO: no corrobora la característica. | NO: certificado vencido el 04-09-2025
27 | Garantía mínima 24 meses | OBLIGATORIA | * | SI | SI