## EETT
LINEA N°1: CUNA RECIÉN NACIDO |  |  | Eventail
N° | Especificaciones técnicas | Condición y puntaje
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | CUNA RECIÉN NACIDO Cantidad: Cuatro (04) | Obligatorio
1.2 | Cuna neonatal para recién nacidos | Obligatorio
1.3 | Equipo ofertado permite su utilización junto a los equipos de fototerapia | Obligatorio
1.4 | Equipo ofertado fabricado con estructura de acero | Obligatorio | No se corrobora
1.5 | Equipo ofertado cuenta con receptaculo material acrílico transparente | Obligatorio
1.6 | Equipo ofertado permite rotación de 360º | Deseable | No se corrobora
1.7 | Equipo ofertado cuenta con brazo giratorio que permite mover el receptaculo a la izquierada o a la derecha | Deseable | No se corrobora
1.8 | Equipo ofertado cuenta pared lateral retráctil | Deseable | No se corrobora
1.9 | Equipo ofertado permite ajuste de altura | Deseable | No se corrobora
1.10 | Equipo ofertado cuenta con asa de transporte | Deseable
1.11 | Equipo ofertado cuenta con cuatro (04) ruedas doble con freno | Obligatorio | No cumple, sólo 2 con frenos
1.12 | Equipo ofertado cuenta con cajón inferior, cesta de almacenamiento o similar | Obligatorio
1.13 | Equipo ofertado permite inclinación de 12º | Deseable
1.14 | Equipo ofertado cuenta con altura ≥86 y ≤121cm | Obligatorio | No se corrobora
1.15 | Equipo ofertado soporta un peso ≥ 10kg | Obligatorio
1.16 | Equipo ofertado soporta un peso ≥ 20kg | Deseable | no cumple, sólo hasta 10 kg
2 | COLCHÓN
2025-01-02 | Colchón desmontable de la cuna | Obligatorio
2025-02-02 | Colchón viscoelastico o equivalente | Obligatorio
2025-03-02 | Colchón antibacteriano o equivalente | Obligatorio | No se corrobora
2025-04-02 | Colchón impermeable y lavable | Obligatorio
3 | GARANTÍA
2025-01-03 | Contar con certificado ISO 9001 y/o 13485 | Deseable | no adjunta
2025-02-03 | Contar con certificado CE o FDA | Deseable | no adjunta
4 | GARANTÍA
4.1 | Garantía técnica mínimo 12 meses | Obligatorio | No se corrobora
4.2 | Garantía técnica ≥ 24 meses | Deseable | No se corrobora