## EETT
Presupuesto Iva Incluido $11.000.000.-
LINEA N°1: CUNA RECIÉN NACIDO |  | Hemisferio Sur | Blue Medical | Arquimed | Plusmedical
N° | Especificaciones técnicas | Panda 007 | Malvestio 332200 | Comen BQ80 | Favero Tiny Hilo
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES | 4799998 | 10999980 | 10999170 | 10900400
1.1 | CUNA RECIÉN NACIDO Cantidad: Cuatro (04) |  |  | No cumple Cotiza sólo 1
1.2 | Cuna neonatal para recién nacidos |  |  | No cumple Oferta cuna de procedimientos
1.3 | Equipo ofertado permite su utilización junto a los equipos de fototerapia
1.4 | Equipo ofertado fabricado con estructura de acero
1.5 | Equipo ofertado cuenta con receptáculo de material acrílico transparente
1.6 | Equipo ofertado cuenta con asa de transporte
1.7 | Equipo ofertado cuenta con cuatro (04) ruedas doble con freno
1.8 | Equipo ofertado cuenta con cajón inferior, cesta de almacenamiento o similar |  |  |  | No cumple accesorio opcional, no incorporado en cotización
1.9 | Equipo ofertado permite inclinación de 12º
1.10 | Equipo ofertado cuenta con altura regulable 25 cm ± 5cm | No cumple altura fija 94 cm | No cumple altura fija 104 cm
1.11 | Equipo ofertado soporta un peso ≥ 10kg
2 | COLCHÓN
2025-01-02 | Colchón desmontable de la cuna
2025-02-02 | Colchón viscoelástico o equivalente
2025-03-02 | Colchón antibacteriano o equivalente
2025-04-02 | Colchón impermeable y lavable
3 | CERTIFICADOS
2025-01-03 | Contar con certificado ISO 9001, 13485, CE y/o FDA
2026-02-03 | Contar con certificado de representación de la marca
4 | GARANTÍA
4.1 | Garantía técnica mínimo 24 meses