## CAMILLAS CLÍNICAS DE TRANSPORTE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS CAMILLAS CLÍNICAS DE TRANSPORTE
REQUERIMIENTO | N° | DETALLE TÉCNICO | PARÁMETRO REFERENCIA | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
CAMILLA | 1 | Número de camillas clínicas | 5 | SI | SI
| 2 | Camilla para transporte de pacientes de alto tráfico | SI | SI | SI
| 3 | Sistema de movimientos hidráulicos | SI | SI | SI | ARQUIMED: El oferente solo acredita limpieza con cloro al 0,2% (2.000 ppm), por lo que no cumple la especificación que exige resistencia a desinfección con cloro hasta 5.000 ppm. La documentación presentada no acredita el nivel requerido.
| 4 | Estructura acero o equivalente, con pintura epóxica, electroestática capaz de soportar desinfección con cloro hasta 5.000 ppm x 1000 ml | SI | NO* | NO* | STRYKER: El oferente presenta como respaldo el uso o aplicación de una solución de lejía clorada de 1.000 ppm, lo cual no acredita que la camilla sea capaz de resistir hasta 5.000 ppm, como exige la especificación. Una concentración de 1.000 ppm corresponde a un nivel significativamente menor al solicitado, por lo que no constituye evidencia suficiente de resistencia material a 5.000 ppm.
| 5 | Articulada en mínimo 2 secciones | SI | SI | SI
| 6 | Capacidad de carga dinámica | ≥250 KG | SI | SI
| 7 | Configuración de espacio para porta sueros en cada esquina de la camilla | SI | SI | SI
| 8 | Porta sueros | SI | SI | SI
| 9 | Protección de alta resistencia antichoque en cada esquina (Bumper protectores, etc.) | SI | SI | SI
| 10 | Asa de Empuje/Conducción | SI | SI | SI
| 11 | Correas de sujeción | SI | SI | SI
| 12 | Camilla debe contar con sistema de antideslizamiento del colchón (Retención de colchón) | SI | SI | SI
| 13 | Sistemas de ganchos o equivalente, para catéteres o bolsas de fluido | SI | SI | SI
| 14 | Soporte para cilindro de oxígeno compatible con dimensiones del Hospital (72 cm de largo, incluido flujómetro y 11 cm de diámetro) | SI | SI | SI
| 15 | Sistema antivuelco | SI | SI | SI
| 16 | Asas de Empuje/Conducción desplegables/retráctiles/abatibles | SI | SI | SI
DIMENSIONES | 17 | Largo total (Sin extensión): Mayor o igual 210 cm, con un máximo aceptable de hasta 220 cm. | SI | SI | SI
| 18 | Ancho total: Mayor o igual a 75 cm, con un máximo aceptable de 95 cm | SI | SI | SI
| 19 | Largo lecho: 190 cm o superior | SI | SI | SI
| 20 | Ancho lecho: 62 cm o superior | SI | SI | SI
| 21 | Altura Mínima: mayor o igual a 50 cm | SI | SI | SI
| 22 | Altura Máxima: menor o igual a 92 cm | SI | SI | SI
BARANDAS | 23 | Número de Secciones: 1 | SI | SI | SI
| 24 | Altura mínima de 30 cms a 40 cms | SI | SI | SI
| 25 | Plegables con seguro de bloqueo | SI | SI | SI
DESPLAZAMIENTO, AJUSTE Y FLEXIBILIDAD | 26 | Inclinación de respaldo mayor o igual a 80° | SI | SI | SI
| 27 | Altura regulable por sistema hidráulico operado por pedales. | SI | SI | SI
| 28 | Trendelenburg mayor o igual 12° | SI | SI | SI
| 29 | Trendelenburg Inverso mayor o igual 12° | SI | SI | SI
RUEDAS | 30 | 4 ruedas antiestáticas simple o doble | SI | SI | SI
| 31 | Tamaño mínimo de rueda (Diámetro): mayor o igual 20 cm | SI | SI | SI
| 32 | Con sistema de freno central | SI | SI | SI
COLCHONETA | 33 | Colchoneta viscoelásticos, por cada camilla | SI | SI | SI
| 34 | Cubierta impermeable, que a su vez permita disminuir la humedad en el cuerpo del paciente | SI | SI | SI
| 35 | Costuras selladas a fluidos: orgánicos, contaminantes y de limpieza. | SI | SI | SI
| 36 | Altura mayor o igual a 10 cm | SI | SI | SI
| 37 | Colchoneta anti-flama, libre de látex, antiestática, cubierta colchoneta lavable y desinfectarle, resistente que pueda ser limpiada con solución de cloro de 5.000 ppm x 1000 ml, anti-bacterial y anti-fúngicas. | SI | NO* | SI
CERTIFICACIONES | 38 | FDA o CE | SI | SI | SI
| 39 | ISO 13485 | SI | SI | SI
DOCUMENTOS A ADJUNTAR | 40 | Adjuntar Protocolo y programa de Mantenimiento Preventivo | SI | SI | SI
| 41 | Certificado o compromiso entrega de manuales técnicos y usuario, en formato digital. | SI | SI | SI
| 42 | Certificado o compromiso que confirme disponibilidad de durante 10 años de partes, piezas o repuestos y servicio técnico durante todo el periodo de vida útil del equipo. | SI | SI | SI
| 43 | Certificado o compromiso de capacitación usuaria, la cual debe contener como mínimo entrega de documentos para formación, limpieza y mantenimiento básico a nivel usuario y técnico, y presentaciones digitales para entrenamiento. Además de compromiso de capacitación técnica para la Unidad de Equipos Médicos. | SI | SI | SI
| 44 | Se debe incluir todos los accesorios necesarios para dejar operativos todas las funciones del equipo en su totalidad, inclusive los ofertados adicionalmente. | SI | SI | SI
| 45 | Certificado de fábrica acreditando que equipo es nuevo y no supera 1 año de fabricación | SI | SI | SI

## CAMILLA CLÍNICA REFORZADA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS CAMILLA CLÍNICA REFORZADA PARA ECOGRAFÍA
REQUERIMIENTO | N° | DETALLE TÉCNICO | PARÁMETRO REFERENCIA | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
CAMILLA | 1 | Número de camillas | 1 | SI | NO OFERTA
| 2 | Camilla para transporte de pacientes de alto tráfico | SI | SI | NO OFERTA
| 3 | Sistema de movimientos hidráulicos | SI | SI | NO OFERTA
| 4 | Estructura acero o equivalente, con pintura epóxica, electroestática capaz de soportar desinfección con cloro hasta 5.000 ppm x 1000 ml | SI | NO* | NO OFERTA
| 5 | Articulada en mínimo 2 secciones | SI | SI | NO OFERTA
| 6 | Capacidad de carga dinámica | ≥300 KG | SI | NO OFERTA
| 7 | Configuración de espacio para porta sueros en cada esquina de la camilla | SI | SI | NO OFERTA
| 8 | Porta sueros | SI | SI | NO OFERTA
| 9 | Protección de alta resistencia antichoque en cada esquina (Bumper protectores, etc.) | SI | SI | NO OFERTA
| 10 | Asa de Empuje/Conducción | SI | SI | NO OFERTA
| 11 | Correas de sujeción | SI | SI | NO OFERTA
| 12 | Camilla debe contar con sistema de antideslizamiento del colchón (Retención de colchón) | SI | SI | NO OFERTA
| 13 | Sistemas de ganchos o equivalente, para catéteres o bolsas de fluido | SI | SI | NO OFERTA
| 14 | Soporte para cilindro de oxígeno compatible con dimensiones del Hospital (72 cm de largo, incluido flujómetro y 11 cm de diámetro) | SI | SI | NO OFERTA
| 15 | Sistema antivuelco | SI | SI | NO OFERTA
| 16 | Asas de Empuje/Conducción desplegables/retráctiles/abatibles | SI | SI | NO OFERTA
DIMENSIONES | 17 | Largo total (Sin extensión): Mayor o igual 210 cm, con un máximo aceptable de hasta 220 cm. | SI | SI | NO OFERTA
| 18 | Ancho total: Mayor o igual a 75 cm, con un máximo aceptable de 97 cm | SI | SI | NO OFERTA
| 19 | Largo lecho: 190 cm o superior | SI | SI | NO OFERTA
| 20 | Ancho lecho: 62 cm o superior | SI | SI | NO OFERTA
| 21 | Altura Mínima: mayor o igual a 50 cm | SI | SI | NO OFERTA
| 22 | Altura Máxima: menor o igual a 92 cm | SI | SI | NO OFERTA
BARANDAS | 23 | Número de Secciones: 1 | SI | SI | NO OFERTA
| 24 | Altura mínima de 30 cms a 40 cms | SI | SI | NO OFERTA
| 25 | Plegables con seguro de bloqueo | SI | SI | NO OFERTA
DESPLAZAMIENTO, AJUSTE Y FLEXIBILIDAD | 26 | Inclinación de respaldo mayor o igual a 80° | SI | SI | NO OFERTA
| 27 | Altura regulable por sistema hidráulico operado por pedales. | SI | SI | NO OFERTA
| 28 | Trendelenburg mayor o igual 12° | SI | SI | NO OFERTA
| 29 | Trendelenburg Inverso mayor o igual 12° | SI | SI | NO OFERTA
RUEDAS | 30 | 4 ruedas antiestáticas simple o doble | SI | SI | NO OFERTA
| 31 | Tamaño mínimo de rueda (Diámetro): mayor o igual 20 cm | SI | SI | NO OFERTA
| 32 | Con sistema de freno central | SI | SI | NO OFERTA
COLCHONETA | 33 | Colchoneta viscoelásticos, por cada camilla | SI | SI | NO OFERTA
| 34 | Cubierta impermeable, que a su vez permita disminuir la humedad en el cuerpo del paciente | SI | SI | NO OFERTA
| 35 | Costuras selladas a fluidos: orgánicos, contaminantes y de limpieza. | SI | SI | NO OFERTA
| 36 | Altura mayor o igual a 10 cm | SI | SI | NO OFERTA
| 37 | Colchoneta anti-flama, libre de látex, antiestática, cubierta colchoneta lavable y desinfectarle, resistente que pueda ser limpiada con solución de cloro de 5.000 ppm x 1000 ml, anti-bacterial y anti-fúngicas. | SI | NO* | NO OFERTA
CERTIFICACIONES | 38 | FDA o CE | SI | SI | NO OFERTA
| 39 | ISO 13485 | SI | SI | NO OFERTA
DOCUMENTOS A ADJUNTAR | 40 | Adjuntar Protocolo y programa de Mantenimiento Preventivo | SI | SI | NO OFERTA
| 41 | Certificado o compromiso entrega de manuales técnicos y usuario, en formato digital. | SI | SI | NO OFERTA
| 42 | Certificado o compromiso que confirme disponibilidad de durante 10 años de partes, piezas o repuestos y servicio técnico durante todo el periodo de vida útil del equipo. | SI | SI | NO OFERTA
| 43 | Certificado o compromiso de capacitación usuaria, la cual debe contener como mínimo entrega de documentos para formación, limpieza y mantenimiento básico a nivel usuario y técnico, y presentaciones digitales para entrenamiento. Además de compromiso de capacitación técnica para la Unidad de Equipos Médicos. | SI | SI | NO OFERTA
| 44 | Se debe incluir todos los accesorios necesarios para dejar operativos todas las funciones del equipo en su totalidad, inclusive los ofertados adicionalmente. | SI | SI | NO OFERTA
| 45 | Certificado de fábrica acreditando que equipo es nuevo y no supera 1 año de fabricación | SI | SI | NO OFERTA