## Hoja1
[5 empty] | Bluemedical |  |  |  | PTM |  |  |  | Arquimed
REQUERIMIENTO | N° | DETALLE TÉCNICO | PARÁMETRO REFERENCIA | OBSERVACIONES | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | Cumple | Observaciones | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | Cumple | Observaciones | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | Cumple | Observaciones
CAMA | 1 | Número de camas | 13 | OBLIGATORIO | SI |  |  | Respaldo Cotización N°: 10057889 | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 2 |  | Respaldo cot_ptm_p100316 | SI | FICHA TECNICA EVOQUE., pag 1 y 2 |  | Respaldo cot_393878_1
| 2 | Cama clínica uso en hospitalizado Psiquiátrico | SI | OBLIGATORIO | SI | Cama clínica configurable en caso de requerimientos especiales (pacientes psiquiátricos) / FT 345500, pág. 1 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 2 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 1 Se ofertan camas clínicas para uso psiquiátrico
| 3 | Sistema de movimiento hidráulico | SI | OBLIGATORIO | SI | Cama mecánica / hidráulica / FT 345500, pág. 1 |  | Ajuste de altura y respaldo hidraulica. Movimientos de trendelemburg/antitrendelemburg y reposapies mecanico | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 3 La cama Evoque dispone de una bomba hidráulica para la regulación de la altura y tres resortes de gas para la inclinación de la sección del respaldo y sección de piernas superio |  | altura de la cama es accionado mediante bomba hidraulica, movimiento de secciones es mediante cilindro gas y seccion de piernas mediante restomat
| 4 | Estructura metálica de alta resistencia acero o equivalente técnico | SI | OBLIGATORIO | SI | Bastidor base de tubos de acero recubiertos de pintura epóxi / FT 345500, pág. 1 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 3 Estructura de la cama es metálica de acero con revestimiento de pintura epoxica
| 5 | Camas sin ruedas con sistema de fijación (anclaje al suelo) | SI | OBLIGATORIO | SI | Se configura cama sin ruedas para anclaje a piso mediante accesorio / FT AF00661 |  | Se precisa tambien en cotizacion N°: 10057889 | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 2 |  |  | SI | Cama cuenta con sistema de fijación con anclaje al suelo. Certificado Arquimed pag 1.
| 6 | Número de Secciones | 4 | OBLIGATORIO | SI | Cama de 4 secciones / FT 345500, pág. 1 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 1 y 2 Cama esta dividida en 4 modulos independientes.
| 7 | Estructura con pintura epóxica o similar técnico, cobertura capaz de soportar desinfección con cloro hasta 5.000 ppm x 1000 ml | SI | OBLIGATORIO | SI | Estructura con pintura epoxica, se adjunta protocolo de limpieza y desinfección / FT 345500, pág. 1 y Declaracion desinfección 345500 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 15, 16 y 17 Se pueden utilizar limpiadores y desinfectantes estándar en las concentraciones requeridas en entornos médicos. La cama Evoque ha sido diseñada con materiales resistentes a los productos de limpieza hospitalaria habituales. Es compatible con soluciones de hasta 10.000 ppm de cloro, así como con amonios cuaternarios y compuestos aldehídicos, siempre que se respeten los tiempos de contacto y métodos de aplicación recomendados por los fabricantes de dichos agentes. FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Estructura de la cama es metálica de acero con revestimiento de pintura epoxica |  | No es posible comprobar que la cobertura sea capaz de soportar desinfección con cloro hasta 5.000 ppm x 1000 ml
| 8 | Estructura resistente que pueda ser limpiada con soluciones desinfectantes | SI | OBLIGATORIO | SI | Cama posee tratamiento antimicrobiano en base a iones de plata, lo que facilita su limpieza y desinfección /FT 345500, pág. 1 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 15, 16 y 17 Se pueden utilizar limpiadores y desinfectantes estándar en las concentraciones requeridas en entornos médicos.
| 9 | Barandas laterales de seguridad | SI | OBLIGATORIO | SI | Se configura cama con barandas laterales de seguridad / FT 346072 |  | Se precisa tambien en cotizacion N°: 10057889 | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 4 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 7 Cuenta con 4 barandas de seguridad abatibles
| 10 | Porta suero extraíble por cama | SI | OBLIGATORIO | SI | Se incluye 1 porta suero extraíble por cada cama / Carta de Compromiso |  | Se precisa tambien en cotizacion N°: 10057889 | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 7 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 14 Cama ofertada cuenta con porta suero
| 11 | Capacidad de carga segura | ≥180 kg | OBLIGATORIO | SI | Carga de elevación máxima 220 kg / FT 345500, pág. 2 |  | hasta 220 Kg | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 5 Capacidad de carga segura de 230kg
| 12 | Capacidad de carga | ≥220 kg | OBLIGATORIO | SI | Carga de elevación máxima 220 kg / FT 345500, pág. 2 |  | hasta 220 Kg | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 5 Capacidad de carga segura de 230kg
| 13 | Sistema de ajuste de posición no extraíble, fijo. | Si | OBLIGATORIO | SI | Sistemas de ajuste de posición (respaldo, rodillas, etc) es fijo, no extraíble |  | FT 345500 "Los extremos de la cama están incrustados en receptáculos dedicados con un bloqueo de seguridad que evita la extracción, que se puede desbloquear mediante pequeñas palancas integradas en la estructura o dejar fijos en casos de solicitudes especiales (pacientes psiquiatricos)." | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 5 |  |  | SI | CERTIFICADO ARQUIMED – ANCLAJE, pag 1 |  | No se acredita que el sistema de posicionamiento sea "no extraible"
| 14 | Sistema de accionamiento con pedal/palanca (posiciones) | Si | OBLIGATORIO | SI | Respaldo y reposapiernas se ajustan mediante accionamiento de palancas hidráulicas / FT 345500, pág. 2 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 2 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Posiciones de la cama Trendelemburg y antitrendelemburg accionado mediante palanca bilateral accionando un resorte neumático. |  | Existe contradiccion entre los documentos tecnicos adjuntos, un documento indica ser sin trendelemburg, mientras que otro si (existen dos documentos con denominacion "ficha tecnica"
| 15 | Regulación de altura mediante pedal (no extraíble o con sistema de seguridad) o solución equivalente | SI | OBLIGATORIO | SI | Regulación de altura de realiza mediante pedal no extraíble / FT 345500, pág. 2 |  | No se especifica que pedal es "no extraible" | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 2 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Elevación de altura desde 450 mm hasta 765 mm de accionamiento hidráulico mediante pedal bilaterial |  | No se acredita que el mecanismo sea "no extraible"
| 16 | Sistema de contenciones o soportes metálicos (Sujeción del paciente) | ≥6 | OBLIGATORIO | SI | Sí, sistema de 3 contenciones de paciente por lado de la cama / FT AF00834 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 6 |  |  | SI | Somier con sistema de asas para correas de inmovilización y sujeción de paciente. 2. FICHA TECNICA – EVOQUE, pag 2
| 17 | Cabecera y Piecera desmontables de alta resistencia | SI | OBLIGATORIO | SI | Si, cabecero y piecero desmontables, cuenta con bloqueo de seguridad que evita la extracción y se desbloquea mediante palancas integradas en la estructura / FT 345500, pág. 2 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 4 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 7 Cabecero y piecero extraíble.
DIMENSIONES | 18 | Largo total (Sin extensión): Mayor o igual 190 cm, con un máximo aceptable de hasta 220 cm. | SI | OBLIGATORIO | SI | Largo total de 218 cm / FT 345500, pág. 2 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 2 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Tiene una longitud máxima de 215cm
| 19 | Ancho total: Superior o igual a 99 cm, con un máximo aceptable de hasta 105 cm | SI | OBLIGATORIO | SI | Ancho total de 99 cm / FT 345500, pág. 2 |  | Con barandas 99 cm, sin barandas 93 cm. Se esta solicitando incluir barandas, por lo que se entiende cumplida esta caracteristica | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 2 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Ancho total de 96cm
| 20 | Altura Mínima: mayor o igual a 30 cm | SI | OBLIGATORIO | SI | Altura mínima 42 cm / FT 345500, pág. 2 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Altura mínima de 48,3cm
| 21 | Altura Máxima: menor o igual a 80 cm | SI | OBLIGATORIO | SI | Altura máxima 80 cm / FT 345500, pág. 2 |  |  | CUMPLE | Cama TheoremaZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Altura máxima de 78cm
BARANDAS | 22 | Numero de Secciones: 1 | SI | OBLIGATORIO | SI | 3 Barandas tubulares de una sección / FT 346072 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 4 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 12 Cuenta con barandillas de 1 seccion
| 23 | Estructura metálica de alta resistencia acero o equivalente técnico | SI | OBLIGATORIO | SI | Tubos de acero pintado / FT 346072 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 4 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 12 El modelo Evoque puede servirse con barandillas metálicas o barandillas ABS, ambos con un sistema de anclaje de seguridad de fácil y rápido manejo, para que el paciente esté seguro en la cama
| 24 | Barandas no extraíbles | SI | OBLIGATORIO | SI | Barandas no extraíbles / Declaracion barandas |  | Se indica "con sistema de fijación apto para extracción exclusivo del personal clínico a través de un perno de seguridad" | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 4 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 12 Barandas no son extraíbles |  | No se puede acreditar que las barandas sean "no extraibles"
| 25 | Barandas abatibles | SI | OBLIGATORIO | SI | Barandillas fácilmente abatibles / FT 346072 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 4 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 12 Cuenta con barandas abatibles
DESPLAZAMIENTO, AJUSTE Y FLEXIBILIDAD | 26 | Inclinación de respaldo: 60° (o superior) | SI | OBLIGATORIO | SI | Inclinación de respaldo 70° / FT 345500, pág. 2 |  | 70° | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  | 72° | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Inclinacion de respaldo de 70° |  | 70°
| 27 | Trendelenburg: 12° (o superior) | SI | OBLIGATORIO | SI | Trendelenburg de 15° / FT 345500, pág. 2 |  | 15° | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  | 15º | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Cuenta con inclinación trendelenburg de ± 16º |  | 16°
| 28 | Trendelenburg Inverso: 12° (o superior) | SI | OBLIGATORIO | SI | Trendelenburg inverso de 12° / FT 345500, pág. 2 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  | 10º | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Cuenta con inclinación Trendelenburg Inverso ± 16º |  | 16°
| 29 | Incluye sistema de regulación de altura (No extraíble o con sistema de seguridad.) | SI | OBLIGATORIO | SI | Sí, regulación de altura entre 42 cm y 80 cm, sistema no extraíble / FT 345500, pág. 2 |  | No se especifica que pedal es "no extraible" | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | 5. MANUAL DE USO EVOQUE, pag 9 Las diferentes alturas respecto de la horizontal del suelo son accionadas por la bomba hidráulica, dentro de los rangos definidos previamente, mediante el pedal de pie bilateral. Tanto para elevar como para descender el lecho se presionará el pedal correspondiente, en función de los indicadores de mando, hasta que llegue a la altura deseada por el usuario. |  | No se puede acreditar que el sistema de regulacion sea "no extraibles"
| 30 | Capacidad de Posición Trendelenburg | SI | OBLIGATORIO | SI | Trendelenburg y Trendelenburg Inverso / FT 345500, pág. 2 |  |  | CUMPLE | Cama Theorema ZOHK68E800001 / Pág. 3 |  |  | SI | FICHA TECNICA EVOQUE. Pag 2 Cuenta con inclinación trendelenburg de ± 16º
COLCHÓN | 31 | Cubierta impermeable, que a su vez permita disminuir la humedad en el cuerpo del paciente | SI | OBLIGATORIO | SI | Impermeabilidad -ISO 811 Systam |  |  | CUMPLE | COLCHON VITALITY VITALITY / Pág. 2 |  |  | SI | MEDICARE 10, pag 2 Colchon cuenta con cubierta impermeable
| 32 | Sellado a fluidos: orgánicos, contaminantes, y de limpieza. | SI | OBLIGATORIO | SI | Termoselladas |  | ítem incluido en cotizacion: P161MOPMHF-5-C | CUMPLE | COLCHON VITALITY VITALITY / Pág. 2 |  |  | SI | MEDICARE 10, pag 1,2 y 3
| 33 | Altura permitida entre 14 cm a 15 cm | SI | OBLIGATORIO | SI | 14 cm / P161MOPMHF |  |  | CUMPLE | COLCHON VITALITY VITALITY / Pág. 2 |  |  | SI | MEDICARE 10, pag 1 Cuenta con una altura de 13cm |  | Espesor de 13 cm
| 34 | Capaz de soportar desinfección con cloro hasta 5.000 ppm x 1000 ml | SI | OBLIGATORIO | SI | Limpieza y desinfección Systam |  |  | CUMPLE | COLCHON VITALITY VITALITY / Pág. 2 |  |  | SI | MEDICARE 10, pag 3 Resistente a desinfectantes |  | No es posible comprobar que la cobertura sea capaz de soportar desinfección con cloro hasta 5.000 ppm x 1000 ml
| 35 | Colchón anti flama, libre de látex, antiestático, cubierta colchón lavable y desinfectable, resistente que pueda ser limpiada con solución de cloro frecuente (5.000 ppm), anti-bacterial y anti-fúngicos. | SI | OBLIGATORIO | SI | EN597 Anti- Flama / Certificación LATEX FREE SYSTAM / Limpieza y desinfección Systam |  |  | CUMPLE | COLCHON VITALITY VITALITY / Pág. 2 |  | NO INDICA ANTIESTATICO | SI | MEDICARE 10, pag 1,2 y 3 |  | No es posible comprobar que la cobertura sea capaz de soportar desinfección con cloro hasta 5.000 ppm x 1000 ml
CERTIFICACIONES | 36 | FDA o CE | SI | OBLIGATORIO | SI | CE 345500 |  |  | CUMPLE | CE - Camas THEOREMA / Adjunto |  |  | SI | Medical Iberica-CUMPLIMIENTO NORMATIVAS CE, pag 1
| 37 | ISO 13485 | SI | OBLIGATORIO | SI | CERTIFICATO ISO 13485- 2016 |  |  | CUMPLE | ISO 13485_2016 / Adjunto |  |  | SI | #Certificados ISO Medisa, pag 1
DOCUMENTOS A ADJUNTAR | 38 | Adjuntar Protocolo y programa de Mantenimiento Preventivo | SI | OBLIGATORIO | SI | Protocolo Mpcamas |  | Documento no adjunto en propuesta | CUMPLE | Protocolo Mantenimiento Preventivo Theorema |  |  | SI | Protocolo Mantención Camas MEDISA, Pág. 1, y Programa de Mantención EVOQUE, Pág. 1 y 2.
| 39 | Certificado o compromiso entrega de manuales técnicos y usuario, en formato digital. | SI | OBLIGATORIO | SI | Compromiso entrega de manuales |  |  | CUMPLE | CERTIFICADO PTM |  |  | SI | Certificado de Entrega de Manuales, Pág. 1
| 40 | Certificado o compromiso que confirme disponibilidad de durante 10 años de partes, piezas o repuestos y servicio técnico durante todo el periodo de vida útil del equipo. | SI | OBLIGATORIO | SI | Disponibilidad de repuestos general Malvestio |  |  | CUMPLE | CERTIFICADO PTM |  |  | SI | CERTIFICADO REPUESTOS, pag 1
| 41 | Certificado o compromiso de capacitación usuaria, la cual debe contener como mínimo entrega de documentos para formación, limpieza y mantenimiento básico a nivel usuario y técnico, y presentaciones digitales para entrenamiento. Además de compromiso de capacitación técnica para la Unidad de Equipos Médicos. | SI | OBLIGATORIO | SI | Compromiso y programa de capacitación. |  |  | CUMPLE | CERTIFICADO PTM |  |  | SI | Programa de Capacitación EVOQUE, Pág. 2 y 3.
| 42 | Se debe incluir todos los accesorios necesarios para dejar operativos todas las funciones del equipo en su totalidad, inclusive los ofertados adicionalmente. | SI | OBLIGATORIO | SI | Compromiso accesorios y componentes |  |  | CUMPLE | CERTIFICADO PTM |  |  | SI | Certificado arquimed pag 1
| 43 | Certificado de fábrica acreditando que equipo es nuevo y no supera 1 año de fabricación | SI | OBLIGATORIO | SI | Certificado equipo nuevo Malvestio |  | Documento no adjunto en propuesta | CUMPLE | Declaración EquipoNuevo - GIVAS |  |  | SI | CERTIFICADO FABRICACION 2025, pag 1