## EETT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)
PROYECTO ”REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE HOSPITAL DE MELIPILLA"
CONVENIO MARCO
I. INFORMACIÓN DEL ÍTEM
NOMBRE |  | SILLÓN CLÍNICO, TRANSFORMABLE CAMILLA
CANTIDAD
MARCA
MODELO
II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN
Cada característica de la PRESENTE EETT, se debe: - Completar con la respectiva respuesta en la columna "CUMPLE (SI/NO)" - Completar con la respectiva información la columna "NOMBRE DE DOCUMENTO RESPALDO" - Completar con la respectiva información la columna "PÁGINA DE DOCUMENTO DE RESPALDO" NOTA: ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTES ENTREGAR LA INFORMACIÓN MENCIONADA SOBRE SU OFERTA Si la celda "Cumplimiento" queda en blanco, será considerado como un "NO". Pero si se corrobora cumplimiento de característica igual o superior, se considerará un "SÍ", esto será una decisión exclusiva de la comisión de evaluación y quedará fundamentado en el respectivo informe de evaluación.
CORR. | DETALLE DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | TIPO (OBLIGATORIA/DESEABLE) | CUMPLIMIENTO (SI / NO) | NOMBRE DE DOCUMENTO | PAGINA DE RESPALDO
1. GENERAL
2024-01-01 | Sillon clinico reclinable hasta 180° (posición acostado) | OBLIGATORIA
2024-02-01 | Sillón de accionamiento eléctrico con mando de control o control remoto para accionar los movimientos | OBLIGATORIA
2024-03-01 | De estructura metálica, aluminio o acero | OBLIGATORIA
2024-04-01 | Tapiz con al menos las siguientes características: impermeable y lavable | OBLIGATORIA
2024-05-01 | Con reposabrazos | OBLIGATORIA
2024-06-01 | Apoya brazo ajustable para facilitar el acceso y la salida lateral del paciente | OBLIGATORIA
2024-07-01 | Acolchado de alta resistencia, o viscoelástica, en todas las secciones acolchadas (respaldo - asiento - apoya piernas) Densidad de al menos 21 [kg/m3] | OBLIGATORIA
2024-08-01 | Carga segura de al menos 180 [kg] | OBLIGATORIA
2024-09-01 | El sillón debe tener al menos 4 ruedas con al menos un freno y direccionalidad de estas | OBLIGATORIA
2024-10-01 | La totalidad de los sillones ofertados, deben ser del mismo color ( negro, plomo o azul) | OBLIGATORIA
2. REQUERIMIENTO(S) ELÉCTRICO(S)
2024-01-02 | Voltaje: 220 [V] | OBLIGATORIA
2024-02-02 | Frecuencia: 50 [Hz] | OBLIGATORIA
3. ACCESORIOS E INSUMOS
2024-01-03 | Batería incluida | OBLIGATORIA
4. CERTIFICACIÓN DE EQUIPO (adjuntar)
2021-01-04 | IEC 60601 | OBLIGATORIA
2024-02-04 | ISO 13485 | OBLIGATORIA
5. OBLIGACIONES DEL OFERENTE
2024-01-05 | Manual de usuario y limpieza del sillón Nota: El Indicar de forma afirmativa al cumplimiento de esta característica en las especificaciones técnicas se entenderá como compromiso de ejecución por parte del oferente | OBLIGATORIA
2024-02-05 | Se deben incluir todos los elementos que hagan funcional cada equipo y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstos están o no descritos en estas especificaciones técnicas. De requerir algún elemento imprescindible para el óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo. | OBLIGATORIA
2025-03-05 | Incluir detalle de garantía según lo estipulado en el punto N°3: Garantía técnica del bien de las "Bases técnicas" | OBLIGATORIA