ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

CAMAS DE PARTO INTEGRAL

El Hospital Clínico de la Universidad de Chile requiere adquirir el siguiente Equipamiento:

En este ítem cada Oferente debe indicar en la columna “CUMPLE / NO CUMPLE”, el cumplimiento de la especificación técnica del equipamiento, en el caso que CUMPLA con la especificación técnica, debe indicar en misma casilla referencia de la información (Nombre documento adjunto y N° de página).

| Ficha del Equipamiento Médico Ofertado |  |
| --- | --- |
| 1. Marca: |  |
| 2. Modelo: |  |
| 3. Procedencia: |  |
| 4. Descripción de la oferta: |  |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS CAMAS DE PARTO INTEGRAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO | N° | DETALLE TÉCNICO | PARÁMETRO REFERENCIA | CUMPLE O NO CUMPLE |
| EQUIPO | 1 | 02 CAMAS DE PARTO INTEGRAL | SI |  |
|  | 2 | Requerimiento eléctrico compatible con 220V 50/60 Hz (Compatible con red hospitalaria) y norma chilena | SI |  |
|  | 3 | Cable de poder con adaptadores en caso necesario | SI |  |
|  | 4 | Batería de respaldo | SI |  |
|  | 5 | 02 soportes de piernas estándar (PIERNERAS) con posibilidad de angulación | SI |  |
|  | 6 | Panel de control, que permita el ajuste de altura de la mesa, inclinación del asiento y respaldo. | SI |  |
|  | 7 | Accionamiento eléctrico motorizado. | SI |  |
|  | 8 | 02 asas/Barandas laterales plegables o reclinables, de diseño ergonómico, ajustables y adaptables a las características y necesidades de cada paciente, permitiendo un uso seguro y confortable | SI |  |
|  | 9 | 02 apoya piernas, con movimientos laterales, verticales y angulares. | SI |  |
|  | 10 | 02 asidero para facilitar manejo o transporte, como para proporcionar apoyo y seguridad al paciente. | SI |  |
|  | 11 | Apoyapiés acolchados que se pueda deslizar | SI |  |
|  | 12 | Carga máxima igual o mayor a 200 kg | SI |  |
|  | 13 | Debe contar con sistema de bloqueo/ frenado centralizado | SI |  |
|  | 14 | Colchón antibacteriano sin costuras. | SI |  |
|  | 15 | Base y cubierta de acero inoxidable, resistente al impacto, anti abrasión, fácil de limpiar y desinfectar. | SI |  |
|  | 16 | Posición apta para RCP manual. | SI |  |
|  | 17 | Apta para conexión de porta sueros. | SI |  |
|  | 18 | Ruedas de 15cm de diámetro o mas | SI |  |
|  | 19 | Freno en al menos 2 de las ruedas | SI |  |
|  | 20 | Al menos 4 ruedas | SI |  |
|  | 21 | 1 o más ruedas direccionales | SI |  |
| CONFIGURACIONES DE LA CAMA DE PARTO INTEGRAL | 22 | Posición de exploración ginecológica | SI |  |
|  | 23 | Posición de parto en semi-sentado | SI |  |
|  | 24 | Posición de parto vertical asistida | SI |  |
|  | 25 | Posición de parto decúbito lateral | SI |  |
|  | 26 | Posición de parto en cuadrúpeda | SI |  |
|  | 27 | Posición de reparación del perineo | SI |  |
| MOVIMIENTOS CAMA DE PARTO INTEGRAL | 28 | Movimiento Ascendente mayor o igual a 95cm | SI |  |
|  | 29 | Movimiento Descendente. Menor o igual a 65 cm | SI |  |
|  | 30 | Movimiento de inclinación de respaldo. Mayor o igual a 60° | SI |  |
|  | 31 | Movimiento de inclinación del asiento. Mayor o igual a 10° | SI |  |
|  | 32 | Movimiento de Trendelenburg. Mayor o igual a 7° | SI |  |
| ACCESORIOS | 33 | Kit completo de colchonetas antiestáticas sin costuras, antideslizantes y autoadhesivas impermeables. | SI |  |
|  | 34 | 01 depósito de desechos profundos ubicado en la parte inferior del equipo de acero inoxidable | SI |  |
|  | 35 | 02 palancas de agarre laterales. Por cada cama | SI |  |
|  | 36 | 02 porta suero regulable en altura y desmontable de la mesa. por cada cama | SI |  |
|  | 37 | 01 cabezal desmontable para facilitar acceso por la zona superior | SI |  |
|  | 38 | Controles integrados en barandas laterales internas y externas | SI |  |
|  | 39 | 01 barra de apoyo con almohadilla o tapizada por cada cama | SI |  |
|  | 40 | Cojín reposacabeza para la paciente, por cada mesa. | SI |  |
| DOCUMENTOS SOLICITADOS | 41 | Certificados de calidad y seguridad (IEC, CE,FDA,ISO, ETC) | SI |  |
|  | 42 | Certificados de fábrica, indicando que el equipo es nuevo | SI |  |
|  | 43 | Entrega del equipo por parte de la empresa con presencia de un técnico especialista. (certificado de instalación y puesta en marcha) | SI |  |
|  | 44 | Aceptación derecho hospital de rechazar equipos que no cumplan con especificaciones, incompletos o defectuosos. | SI |  |
|  | 45 | Soporte Técnico propio, capacitado y certificado por fabricante | SI |  |
|  | 46 | Certificado de fábrica acreditando que equipo es nuevo | SI |  |
|  | 47 | Certificado de vida útil de fábrica del equipo | SI |  |
|  | 48 | Certificar como representante acreditado de fábrica para el o los equipos ofertados. Así como servicio técnico | SI |  |
|  | 49 | Certificados de mantenimientos preventivos en garantía indicando cantidad y periodicidad | SI |  |
|  | 50 | Deben adjuntarse los catálogos, Hojas de datos, Brochure, etc, originales de fabricante, no editados, indicando código, página del catálogo donde se describe el equipo. Ser claros al completar esta información. (Catálogos deseable en español) | SI |  |
| CAPACITACIONES | 51 | Programas de capacitación a todo el personal clínico y administrativo pertinente. | SI |  |
|  | 52 | Informar disponibilidad de plataformas de capacitación continua a distancia | SI |  |

- MEDIO DE VERIFICACIÓN: Especificar el número de página, código de ficha técnica, protocolo o documento institucional correspondiente que respalde el cumplimiento de lo solicitado, conforme a los estándares establecidos.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUABLES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO | N° | DETALLE TÉCNICO | PARÁMETRO REFERENCIA | TIENE O NO TIENE |
| EQUIPO | 1 | Batería autonomía mayor o igual a 6hrs | SI |  |
|  | 2 | Batería autonomía mayor o igual a 12hrs | SI |  |
|  | 3 | Batería autonomía mayor o igual a 24hrs | SI |  |
|  | 4 | Carga máxima igual o mayor a 210 kg | SI |  |
|  | 5 | Carga máxima igual o mayor a 230 kg | SI |  |
|  | 6 | Carga máxima igual o mayor a 250 kg | SI |  |
|  | 7 | Freno en las 4 ruedas | SI |  |
|  | 8 | Protección IPX4/ Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección de la cama. | SI |  |
| MOVIMIENTOS CAMA PARTO | 9 | Movimiento Ascendente mayor o igual a 100cm | SI |  |
|  | 10 | Movimiento Descendente. Menor o igual a 58 cm | SI |  |
|  | 11 | Movimiento de inclinación de respaldo. Mayor o igual a 65° | SI |  |
|  | 12 | Movimiento de inclinación del asiento. Mayor o igual a 15° | SI |  |
|  | 13 | Movimiento de Trendelenburg. Mayor o igual a 9° | SI |  |
| ACCESORIOS | 14 | Luz nocturna parte inferior de cama | SI |  |
|  | 15 | Posición 0 manual o en control remoto | SI |  |
|  | 16 | 01 capa superior del colchón por cada cama | SI |  |
|  | 17 | Mesa en back up en caso de falla preventiva o correctiva | SI |  |
| DOCUMENTOS SOLICITADOS | 18 | Garantía superior a 24 meses en mantenimiento preventivo y correctivo | SI |  |
|  | 19 | Garantía superior a 36 meses en mantenimiento preventivo y correctivo | SI |  |

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Especificar el número de página, código de ficha técnica, protocolo o documento institucional correspondiente que respalde el cumplimiento de lo solicitado, conforme a los estándares establecidos.