[image: image1.jpg]DIPRECA

Ministerio de
Seguridad
Pablica

Gobierno de Chile




ANEXO Nº1 –   IDENTIFICACIÓN PROPONENTE 

“ADQUISICIÓN DE CAMAS ELÉCTRICAS PARA EL HOSPITAL DIPRECA”. 

I.- IDENTIFICACIÓN PROPONENTE 

	Razón Social o Nombre
	

	Nombre de Fantasía
	

	Rut
	

	Teléfono (s) 
	

	Nombre y Rut Representante Legal
	

	Correo electrónico, para efectos del artículo 19 Ley N° 19.880 y artículo 79 ter Reglamento de Compras
	

	Correo electrónico, para efectos de coordinar la demostracion de los productos.
	


	
	

	NOMBRE - FIRMA

PERSONA NATURAL
	NOMBRE – FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL


Santiago, ____ de __________________ de 2025.


ANEXO Nº2 – PLAZO DE ENTREGA Y OTROS. 

“ADQUISICIÓN DE CAMAS ELÉCTRICAS PARA EL HOSPITAL DIPRECA”. 

	ANTECEDENTES
	INDICAR SEGÚN ITEM

	Plazo de Entrega
	_________ Días hábiles.

	Garantía Técnica
	_________ Meses.

	Tiempo de atención en terreno ante fallas 
	_________ Horas corridas. 

(La oferta que indique un plazo superior a 20 horas corridas, será declarada inadmisible).

	Los oferentes deberán presentar fichas técnicas, catálogos u otros antecedentes de similar naturaleza, sobre los bienes y sus respectivos accesorios.
	_________ Adjunta (si/no).

	Carta que dé cuenta sobre los alcances de la garantía técnica ofrecida.
	_________ Adjunta (si/no).


	ANTECEDENTES PARA ATENCIÓN ANTE FALLAS

	Nombre Servicio Técnico Autorizado
	

	Dirección
	

	Contacto telefónico
	

	Correo electrónico
	


	
	

	NOMBRE - FIRMA

PERSONA NATURAL
	NOMBRE - FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL


Las Condes, ____ de __________________ de 2025.

 

ANEXO Nº3 – CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE CAMAS ELÉCTRICAS PARA EL HOSPITAL DIPRECA”. 

	N°
	ID
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD REQUERIDA.

	1
	4523233
	CAMA MÉDICO QUIRÚRGICO DE USO GENERAL.
	UN 
	200

	2
	4523233
	CAMA PACIENTES CRÍTICOS PARA CUIDADOS INTENSIVOS 
	UN
	2


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CAMA MÉDICO QUIRÚRGICO DE USO GENERAL.
	Cumple

Sí / No
	Observación

(Indicar documento y número de página del requerimiento)

	Cama eléctrica con batería para pacientes adultos.
	
	

	Marco de perfil metálico con cubierta plástica ABC extraíbles.
	
	

	Marco de la estructura con pintura electroestática.
	
	

	Lecho de polímero de alta resistencia.
	
	

	Cabecera y piecera desmontable.
	
	

	Cabecero de altura fija al elevar lecho de la cama.
	
	

	Norma IPX6.
	
	

	Normas:

· IEC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020

· IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020

· IEC 60601-1-2-52:2009 + A1:2015

· IEC 60601-2-54:2009 + AMD1:2015+AMD2:2018*

· IEC 60601-2-54:2022*
	
	

	Respaldo de cabecera y piecera de plástico de alta resistencia (polímero ABS resistente a los impactos).
	
	

	4 secciones articuladas.
	
	

	Capacidad de carga igual o mayor a 250 kilos (paciente).
	
	

	Topes (parachoques) para impactos en las 4 esquinas.
	
	

	· Medidas externas referenciales mínimas.
	
	

	· Largo sin extensión igual o superior a 220 cm.
	
	

	· Posibilidad de extensión en piecera desde 25 cm.
	
	

	· Ancho igual a 99 cm. 
	
	

	· Altura regulable.
	
	

	· Altura máxima 76 cm. 
	
	

	· Altura mínima 34 cm.
	
	

	Indicador cama baja.
	
	

	Luz bajo la cama permanente.
	
	

	Material lavable, resistente a agentes químicos de aseo que cumplan con la norma IAAS (cloro, amonio, etc.).
	
	

	Alimentación eléctrica de 220 Vac con tolerancia del 10%.
	
	

	Batería de respaldo.
	
	

	Barandas y respaldos

	· Abatibles con sistema de amortiguación.
	
	

	· 2 barandas por lado de polímero ABS resistente a impactos.
	
	

	· Altura de las barandas desde 40 cm.
	
	

	· Que al ser abatidas no sobrepasen la altura del colchón.
	
	

	· Indicador de angulación de barandas.
	
	

	· Distancia entre barandas igual o menor a 5 cm.
	
	

	· Cobertura de barandas 360 ° para impedir espacios de caída del paciente. 
	
	

	· Material lavable, resistente a agentes químicos de aseo que cumplan con la norma IAAS (cloro, amonio, etc.).
	
	

	Ruedas y frenos

	04 ruedas de banda doble. 
	
	

	Quinta rueda direccional.
	
	

	Diámetro de al menos 15 cm.
	
	

	Freno centralizado en las cuatro ruedas. 
	
	

	Bloqueo de movimiento.
	
	

	Controles

	Controles en cada baranda superior, interno y externo para uso pacientes y personal clínico.
	
	

	Control de enfermería en piecera con opción de bloqueo de funciones de movimientos de cama
	
	

	Control remoto para paciente (puede ser el del interior de la baranda o alámbrico).
	
	

	Movimientos y posiciones (+- 2° tolerancia)

	· Movimiento elevación respaldo max. 65°.
	
	

	· Movimiento inclinación rodilla max. 30°.
	
	

	· Trendelemburg 0° a +12° o más.
	
	

	· Trendelemburg inverso de 0° a -12° o más.
	
	

	· Posición de salida de cama con un solo botón.
	
	

	· Indicador de ángulo de la cama.
	
	

	· Indicador de ángulo del respaldo.
	
	

	· Posición CPR (botón eléctrico y manual).
	
	

	Accesorios y complementos

	· Porta sueros:
	
	

	· Cantidad 1 por cama.
	
	

	· Desmontable.
	
	

	· Ajustable en altura.
	
	

	· Porta suero con 04 ganchos.
	
	

	· Porta tubo de oxígeno:
	
	

	· Cantidad 1 por cama.
	
	

	· Tipo de cilindro vertical.
	
	

	· Desmontable.
	
	

	Gancho para bolsa de drenaje o recolector de orina en ambos lados de la cama.
	
	

	Soporte para correas de contención de pacientes.
	
	

	· Velador de uso clínico:
	
	

	· Cantidad 1 por cama
	
	

	· Acorde a cama ofertada (color, diseño).
	
	

	· Cajones.
	
	

	· Compartimento interior.
	
	

	· Puerta.
	
	

	· Superficie lavable.
	
	

	· Ruedas.
	
	

	· Con freno.
	
	

	· Mesa de alimentación
	
	

	· Cantidad 1 por cama
	
	

	· Acorde a cama ofertada (color, diseño)
	
	

	· Material
	
	

	· Superficie lavable
	
	

	· Sello antibacteriano
	
	

	· Bordes antivuelco
	
	

	Mantenimiento: Se solicita ejecutar mantenimiento preventivo durante todo el periodo de garantía ofertado, acorde a lo estipulado por el fabrica o al menos una vez al año, sin costo para el Hospital.
	
	


	Descripción

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CAMA PACIENTES CRÍTICOS PARA CUIDADOS INTENSIVOS
	Cumple

Sí / No
	Observación

(Indicar documento y número de página del requerimiento)

	Cama eléctrica con respaldo de batería para pacientes adultos.
	
	

	Motor eléctrico para movimientos.
	
	

	Marco de perfil metálico con cubierta plástica ABC extraíbles.
	
	

	Marco de la estructura con pintura electroestática.
	
	

	Lecho de polímero de alta resistencia.
	
	

	Respaldo de cabecera y piecera de plástico de alta resistencia (polímero ABS resistente a los impactos).
	
	

	Cabecera y piecera desmontable.
	
	

	Mínimo 3 secciones articuladas.
	
	

	Capacidad de carga paciente igual o mayor a 220 kg.
	
	

	Capacidad de carga total igual o mayor a 249 kg.
	
	

	Báscula de cama incorporada.
	
	

	Alarma o sensor de cambio de peso.
	
	

	Topes (parachoques) para impactos en las 4 esquinas.
	
	

	Medidas externas referenciales mínimas.
	
	

	· Largo igual o mayor a 220 cm.
	
	

	· Extensor de cama hasta 36 cm.
	
	

	· Posibilidad de extensión en piecera.
	
	

	· Ancho igual o mayor a 98 cm hasta 105.
	
	

	Altura regulable.
	
	

	· Altura máxima hasta 82 cm.
	
	

	· Altura mínima hasta 35 cm.
	
	

	Indicador cama baja.
	
	

	Luz bajo la cama.
	
	

	Material lavable, resistente a agentes químicos de aseo que cumplan con la norma IAAS (cloro, amonio, etc).
	
	

	Alimentación eléctrica de 220 Vac con tolerancia del 10%.
	
	

	Batería de respaldo.
	
	

	Batería de reserva (al menos 1 batería).
	
	

	Barandas y respaldos

	2 barandas por lado de polímero ABS resistente a impactos.
	
	

	Abatibles con sistema de amortiguación.
	
	

	Altura de las barandas igual o mayor a 42 cm (+- 5cm).
	
	

	Que al ser abatidas no sobrepasen la altura del colchón.
	
	

	Distancia entre barandas igual o menor a 6 cm.
	
	

	Cobertura de barandas para impedir espacios de caída del paciente igual o mayor a 80 %.
	
	

	Material lavable, resistente a agentes químicos de aseo que cumplan con la norma IAAS (cloro, amonio, etc.).
	
	

	Ruedas y frenos

	Rueda multidireccional.
	
	

	Diámetro al menos 15 cm.
	
	

	Con freno.
	
	

	Freno centralizado.
	
	

	Bloqueo de movimiento.
	
	

	Controles

	Controles en cada baranda superior, interno y externo para uso pacientes y personal clínico.
	
	

	Control de enfermería en piecera con opción de bloqueo de funciones de movimientos de cama.
	
	

	Movimientos y posiciones (+- 2° tolerancia)

	Lateralización asistida por medio de superficie activa de alta tecnología. 
	
	

	Movimiento elevación respaldo máx. 65°.
	
	

	Movimiento inclinación rodilla 30° referencialmente.
	
	

	Movimiento Inclinación pies o posición vascular eléctrica 
	
	

	Trendelemburg +12° o mayor.
	
	

	Trendelemburg inverso -12° o mayor.
	
	

	Posición de salida de cama con un solo botón.
	
	

	Posición silla terapéutica con un solo botón.
	
	

	Indicador de ángulo de la cama.
	
	

	Indicador de ángulo del respaldo.
	
	

	Posición CPR. 
	
	

	Control de posiciones en ambas barandas superiores para uso del paciente y en piecera para uso del personal.
	
	

	Colchones para pacientes de alto riesgo de lesiones por presión

	Cantidad 1 por cama.
	
	

	· Colchón (no debe ser sobre colchón).
	
	

	· Colchón de superficie activa de alta tecnología de estructura de gel, y otra de espuma de alta resiliencia. Debe contar con tecnología que permita la movilización del paciente para hacer cambios de posición lateralizando hasta 30°. El colchón debe contar con sistema de microclima.
	
	

	· Que cuente con funda resistente e impermeable que cubra el colchón.
	
	

	· Colchón compatible con dimensiones de la cama.
	
	

	· Ser antideslizante, asegurando una correcta fijación en el catre.
	
	

	Funda
	
	

	· Material transpirable, con elevada tasa de evaporación.
	
	

	· Material lavable, resistente a agentes químicos de aseo que cumplan con la norma IAAS (Cloro, amonio, etc.).
	
	

	· Material con propiedades antibacteriales.
	
	

	· Costuras termo selladas y/o impermeables.
	
	

	Accesorios y complementos

	Porta sueros 
	
	

	· Cantidad 1 por cama.
	
	

	· Desmontable.
	
	

	· Ajustable en altura.
	
	

	· Cantidad de bolsas.
	
	

	Porta tubo de oxígeno
	
	

	· Cantidad 1 por cama.
	
	

	· Tipo de cilindro.
	
	

	· Desmontable.
	
	

	Gancho para bolsa de drenaje o recolector de orina.
	
	

	Ganchos para sujeciones integrados (cabecera, medio y pies).
	
	

	Soporte para correas de contención de pacientes.
	
	

	Soporte de bomba integrado (removible) cabecera y pies.
	
	

	Velador de uso clínico
	
	

	· Cantidad 1 por cama.
	
	

	· Acorde a cama ofertada (color, diseño).
	
	

	· Cajones.
	
	

	· Compartimento interior.
	
	

	· Puerta.
	
	

	· Superficie lavable.
	
	

	· Ruedas.
	
	

	· Con freno.
	
	

	Mesa de alimentación
	
	

	· Cantidad 1 por cama.
	
	

	· Acorde a cama ofertada (color, diseño).
	
	

	· Material.
	
	

	· Superficie lavable.
	
	

	· Sello antibacteriano.
	
	

	· Bordes antivuelco.
	
	

	Mantenimiento: Se solicita ejecutar mantenimiento preventivo durante todo el periodo de garantía ofertado, acorde a lo estipulado por la fábrica o al menos una vez al año, sin costo para el Hospital.
	
	


Página 2 de 2
Página 2 de 2

