## set carro dosis unitaria
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DOSIS UNITARIA+ CARRO NODRIZA
COMPRA EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE CURACAUTÍN
Fabricante:
Marca:
Modelo
País de origen:
Especificaciones técnicas SET CARRO DOSIS UNITARIA 25 PACIENTES |  | Cumple (Sí / No) | Indicar N°de página del catálogo, manual y/o ficha técnica | Detalle del Proveedor
1 | 2 CARRO DOSIS UNITARIA (25 PACIENTES)
1.1 | Estructura de acero recubierto con polímero de alta densidad o similar. Excluyente
1.2 | Configuración de un cuerpo con cassetera frontal
1.3 | Carro con guías internas para facilitar el anclaje de las cassetera
1.4 | Superficie resistente a desinfectantes y agentes químicos usados en hospitales
1.5 | Polímero del carro cuente con agente antimicrobiano.
1.6 | Borde inferior con parachoques o sistema similar.
1.7 | Contar con barra de empuje incorporada en su estructura
1.8 | Cuenta con sistema de cierre centralizado mediante llave para bloquear todos los cajetines
1.9 | Contar con porta etiquetas de identificación en los cajetines
1.10 | cada cajetin incluye divisón interior
1.11 | 02 casseteras por carro, 1 cassetera con 4 filas (16 cajetines) y 1 cassetera de 3 filas (9 cajetines)
1.12 | Casseteras removibles e intercambiables (sistema de doble juego).Excluyente
1.13 | 4 Ruedas de 4 pulgadas como mínimo, al menos dos con frenos
2 | DIMENSIONES (Excluyente)
2.1 | Altura : 110 cm +/- 5 cm. Excluyente
2.2 | Profundidad: 60 cm. +/- 5 cm. Excluyente
2.3 | Ancho: 65 cm. +/- 5 cm. Excluyente
3 | 1 CARRO TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOSIS UNITARIA (NODRIZA)
3.1 | Estructura de acero recubierto con polímero de alta densidad . Excluyente
3.2 | Carro de un cuerpo habilitado por ambas caras para transportar casseteras. Excluyente
3.3 | Con capacidad para almacenar y transportar de a lo menos 4 casseteras de manera simultánea.
3.4 | Superficie de trabajo anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario.
3.5 | Polímero del carro cuente con agente antimicrobiano.
3.6 | Borde inferior con parachoques o sistema similar.
3.7 | Contar con barra de empuje incorporada en su estructura
3.8 | Carro con sistema de seguridad primario con llave, sistema que impida la extracción de caseteras del carro
3.9 | Ruedas antiestáticas.
3.10 | Ruedas dede 4 pulgadas como mínimo, al menos 2 ruedas con freno
4 | DIMENSIONES (Excluyente)
4.1 | Altura: 105 cm +/- 5 cm
4.2 | Ancho : 60 cm. +/- 5 cm
4.3 | Profundidad: 60 cm. +/- 5 cm
5 | ACCESORIOS (carta compromiso Excluyente)
5.1 | Se debe incluir doble juego de casetera y sus respectivos cajetines por cada carro, compatible con carro nodriza. Esto para ejecutar recambio de caseteras con carro nodriza.
5.2 | Basurero lateral, incluir su respectivo sistema de anclaje al carro. (carro dosis unitaria)
5.3 | Contenedor de eliminación de corto punzantes con soporte y sus respectivos anclajes a carro (carro dosis unitaria)
5.4 | 1 juego de llave de uso exclusivo por carro, cada juego esta constituido por al menos 2 copias de llaves.
5.5 | Porta suero y su respectivo anclaje a carro (carro dosis unitaria)
5.6 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún equipo complementario que permita su optimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones
6 | OTROS
6.1 | Tiempo de garantía mínima de 24 meses (adjuntar carta compromiso) . (Excluyente)
6.2 | Certificación FDA. Adjuntar certificado.
6.3 | Certificación ISO 9001. Adjuntar certificado.
6.4 | Capacitación Técnica y usuaria del equipo (Adjuntar carta de compromiso y/o programa con duración de capacitaciones) Excluyente.

## CALENTAD. PCTE. (hidden)
Servicio Salud Araucanía Norte
Depto. Inversiones y Recursos Fisicos
FORMULARIO N º 6: OFERTA TÉCNICA
COMPRA DE EQUIPOS HOSPITAL DE CURACAUTIN Y LONQUIMAY
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS
CALENTADOR DE PACIENTES
Nombre del proponente (persona natural, jurídica o unión temporal de proveedores):
RUT
Nº de Licitación |  | 1057780-39-LQ22
Nombre de la Oferta:
Fabricante:
Marca:
Modelo
País de origen:
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Indicar N°página del catálogo o manual usuario | Detalle del Proveedor
A | CARACTERÍSTICAS GENERALES
A.1 | Se requiere calentador de pacientes para tratamiento de hipotermia en pacientes hospitalizados.
A.2 | Debe contar con sistema calentador de aire forzado con filtro HEPA de 0.2 micras.
A.3 | Debe poseer carro de transporte o base móvil con un minimo de 4 ruedas.
A.4 | El cobertor debe contar con filtro de aire compatible con equipo.
A.5 | Sistema de monitoreo, debe alertar si la temperatura está sobre o bajo lo ajustado.
A.6 | Requerimiento eléctrico: arranque disponible según pre instalación de obra Enchufe: 220V; 50 hz, 10A.
B | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA.
B.1 | Debe ser sistema controlado electrónicamente.
B.2 | Ajuste inicial de temperatura.
B.3 | Temperatura baja: 32 a 34 grados celcius.
B.4 | Temperatura media: 38 a 40 grados celcius.
B.5 | Temperatura alta. 43 a 45 grados celcius.
B.6 | Temperatura máxima con la superficie de contacto de 48 grados celcius.
B.7 | Debe contar con sistema de seguridad incorporado.
B.8 | Ajuste máximo de temperatura inicial de 45 grados celcius.
B.9 | Incluir como mínimo 3 sensores o controles de temperatura.
B.10 | Límites sobretemperatura y baja temperatura con alarmas audibles y visibles.
C | ACCESORIOS
C.1 | Debe contar con mantas fabricadas en polipropileno o polietileno no tejido.
C.2 | 2 equipos deben considerar 20 mantas de cuerpo completo y 20 mantas bajo cuerpo PEDIÁTRICO por unidad ofertada. EXCLUYENTE. Adjuntar carta de compromiso.
C.3 | 10 equipos deben considerar 20 mantas de cuerpo completo y 20 mantas bajo cuerpo AULDTO por unidad ofertada. EXCLUYENTE. Adjuntar carta de compromiso.
D | OTROS | Cumple Si/No | Detalle
D.1 | Adjuntar certificado de procedencia del equipo.
D.2 | Tiempo de garantía de 24 meses (EXCLUYENTE), debe considerar mantenimientos preventivos y correctivos (en caso de alguna falla de fábrica). Los costos asociados a estos mantenimientos serán responsabilidad de la empresa proveedora. ADJUNTAR CERTIFICADO.
D.3 | Servicio técnico propio (no externalizados). ADJUNTAR CERTIFICADO.
D.4 | Servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante de la marca. Adjuntar certificado que lo acredite.
D.5 | Tiempo de respuesta en terreno máximo de 48 hrs. EXCLUYENTE. ADJUNTAR CERTIFICADO.
D.6 | Represetación de la marca, adjuntar certificado de representación emitido por el fabricante.
D.7 | Carta de compromiso que garantice la disponibilidad de respuestos originales durante la vida útil del equipo (adjuntar certificado). Mínimo 8 años. EXCLUYENTE.
D.8 | Certificado de equipo nuevo, no refraccionado. Adjuntar certificado. EXCLUYENTE.
D.9 | Incluir manual usuario y/o catálogo en español, o su traducción correspondiente. (EXCLUYENTE).
D.10 | El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta. Adjuntar carta de compromiso. EXCLUYENTE.
D.11 | El proveedor deberá retirar todos los desechos que queden al finalizar la instalación de los equipos (envoltorios, pallets, etc). ADJUNTAR CARTA DE COMPROMISO.
D.12 | Capacitación técnica y usuaria del equipo (Adjuntar carta de compromiso y/o programa con duración de capacitaciones). EXCLUYENTE.
INICIO

## Calentador de suero (hidden)
Servicio Salud Araucanía Norte
Depto. Inversiones y Recursos Fisicos
FORMULARIO N º 6: OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
COMPRA DE EQUIPOS HOSPITAL DE CURACAUTIN Y LONQUIMAY
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS
Equipo
Calentador de Suero
Nombre del proponente (persona natural, jurídica o unión temporal de proveedores):
RUT
Nº de Licitación |  | 1057780-39-LQ22
Nombre de la Oferta:
Fabricante:
Marca:
Modelo
País de origen:
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Indicar página del catálogo o manual de usuarios | Detalle del Proveedor
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
2 | 01 Calentador de sueros de sobremesa. Excluyente.
3 | Gabinete diseñado para calefacción segura de fluidos para irrigación o de inyección a pacientes. Excluyente.
4 | Gabinete y camara construidas en acero inoxidable.
5 | Capacidad de la camara de al menos 11 botellas de sueros o 16 bolsas de litro. Excluyente.
6 | Puerta de vidrio que permita visulaización del interior. Debe incluir manilla para apertura y cierre de puerta.
7 | Bandeja (s) de rejilla interior
8 | Permite el uso para calentar sangre
9 | Funcionamiento:
9.1 | Ventilación forzada mediante un ventilador, que permita homogeneizar la temperatura al interior de la camara . Excluyente.
9.2 | Control de Temperatura ajustable por tipo de fluido: Excluyente. - Fluido de irrigación: 37-66ºC - Fluido inyectable: 37-40ºC
10 | Regulación:
10.1 | Control de Tª mediante microcontrolada, que permita su regulación mediante botonera.
10.2 | Indicador visual de Tº
10.3 | Regulación electrónica de precisión, con una desviación máxima de +/- 2°C.
11 | Seguridad:
11.1 | Sistema de seguridad termico, independiente del sistema eléctrico.
11.2 | Alarma de sobrecalentamiento del equipo
11.3 | Alarma falla eléctrica (post falla)
11.4 | Funcionamiento electrico 220V/50/60 Hz. Con fusible de protección para caida y alzas de voltaje.
B | OTROS | Cumple Si/No | Detalle
1.1 | Adjuntar certificado de procedencia del equipo.
1.2 | Tiempo de garantía mínima de 24 meses (excluyente), debe considerar mantenimientos preventivos y correctivos (en caso de alguna falla de fábrica). Los costos asociados a estos mantenimientos serán responsabilidad de la empresa proveedora.
1.3 | Servicio técnico propio (no externalizados).
1.4 | Servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante de la marca. Adjuntar certificado que lo acredite. EXCLUYENTE
1.5 | Tiempo de respuesta en terreno máximo de 48hrs. EXCLUYENTE
1.6 | Represetación de la marca, adjuntar certificado de representación emitido por el fabricante.
1.7 | Carta de compromiso que garantice la disponibilidad de respuestos origincales durante la vida útil del equipo (adjuntar certificado). Mínimo 8 años. EXCLUYENTE
1.8 | Certificado de equipo nuevo, no refraccionado. Adjuntar certificado. EXCLUYENTE
1.9 | Incluir manual usuario y/o catálogo en español, o su traducción correspondiente. (Excluyente)
1.10 | El proveedor deberá dejar el equipo instalado y funcionando en el recinto señalado, es decir si requiere hacer el traslado desde la bodega al recinto designado deberá considerar equipo y/o maquinaria idóneo para esto. (Excluyente)
1.11 | De faltar algún componente o accesorio imprescindible para el funcionamiento del equipo, éste deberá adjuntarse en la oferta.
1.12 | El proveedor deberá retirar todos los desechos que queden al finalizar la instalación de los equipos (envoltorios, pallets, etc)
INICIO

## Electrobisturi (hidden)
Servicio Salud Araucanía Norte
Depto. Inversiones y Recursos Fisicos
FORMULARIO N º 6: OFERTA TÉCNICA
COMPRA DE EQUIPOS HOSPITAL DE CURACAUTIN Y LONQUIMAY
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS
Equipo
Electrobisturí
Nombre del proponente (persona natural, jurídica o unión temporal de proveedores):
RUT
Nº de Licitación |  | 1057780-39-LQ22
Nombre de la Oferta:
Fabricante:
Marca:
Modelo
País de origen:
Periodicidad de mantenimiento según protocolo de fábrica (en meses)
Costo anual neto por mantenimiento preventivo post garantía, sin repuestos ( en UF)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Indicar N° página del catálogo, manual de usuario y ficha | Detalle del Proveedor
1. | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Generador electroquirúrgico para todo tipo de tejidos, con sistema de monitorización y respuesta automática a los cambios en impedencia o densidad de los tejidos.
1.2 | Test de inicio, auto test, para verificación automática de los sistemas de seguridad con indicación de errores.
1.3 | Visualización de los valores esperados en función de la potencia emitida.
1.4 | Ajuste de los valores de potencia, según la impedancia del tejido, mientras trabaja.
2. | MODOS DE TRABAJO
2.1 | Cinco diferentes modos de salida
3. | POTENCIAS DE SALIDA
3.1 | Corte monopolar puro (120w).
3.2 | Corte monopolar con mezcla (90w).
3.3 | Coagulación monopolar (80w).
3.4 | Coagulación monopolar de Fulguración (40w).
3.5 | Coagulación bipolar estándar (30w).
4. | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4.1 | Factores cresta mínimos:
4.2 | Bipolar: 6.9
4.3 | Corte monopolar mezcla: 3.3
4.4 | Corte monopolar puro: 2.9
4.5 | Coagulación monopolar fulguración: 7.7
4.6 | Coagulación monopolar: 5.5
5. | SISTEMAS DE SEGURIDAD
5.1 | Monitoreo continuo de la calidad de contacto del electrodo de retorno, con desconexión automática del equipo.
5.2 | Panel frontal de membrana lisa, sin relieves.
5.3 | Alarmas audio visual con códigos de error de fallas.
5.4 | Transformadores de salida y monitor circuito del paciente aislados
5.4 | Alarma de activación de las distintas modalidades de trabajo.
6 | ACCESORIOS
6.1 | 01 Lápiz de electrocirugía desechable con interruptor manual.
6.2 | 05 Electrodo de retorno adulto de 18,3 cm x 11,4 cm.
6.3 | 05 Electrodos punta paleta estandar
6.4 | 01 Cable para electrodo de retorno autoclavable
6.5 | Un Lápiz Porta Electrodo Reusable.
6.6 | Un Lápiz electrobisturí evacuador de Humo telescópico 3MT
6.7 | Un juego de 6 Electrodo aguja extrafina dermatologica 30°
6.8 | Incorporar juego de puntas dermatologicas Electrodos Electrolase puntiagudos y romos (100 unidades)
6.9 | Cable de red
7 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
7.1 | Conexión a la red 220(v) 50 Hz.
7.2 | Con estabilizador interno de voltaje, capacidad para soportar cambios de tensión (mínimo ± 10%).
8 | OTROS | CUMPLE (SI/NO) | DETALLE
8.1 | Adjuntar certificado de procedencia del equipo.(Excluyente)
8.2 | Tiempo de garantía mínima de 24 meses, debe considerar mantenimientos preventivos y correctivos (en caso de alguna falla de fábrica). Los costos asociados a estos mantenimientos serán responsabilidad de la empresa proveedora.
8.3 | Tiempo de respuesta en terreno máximo de 48 hrs. EXCLUYENTE. ADJUNTAR CERTIFICADO.
8.4 | Represetación de la marca, adjuntar certificado de representación emitido por el fabricante.
8.5 | Carta de compromiso que garantice la disponibilidad de respuestos originales durante la vida útil del equipo (adjuntar certificado). Mínimo 8 años. EXCLUYENTE.
8.6 | Cumplimiento normas y certificaciones FDA y CE (Mencionar y adjuntar certificados vigente)
8.7 | Certificado de equipo nuevo, no refaccionado (adjuntar certificado)
8.8 | Incluir manual usuario y/o catálogo en español, o su traducción correspondiente. (EXCLUYENTE).
8.9 | El proveedor deberá dejar el equipo instalado y funcionando en el recinto señalado, es decir si requiere hacer el traslado desde la bodega al recinto desiganado deberá considerar equipo y/o maquinaria idioneo para esto. (Adjuntar certificado Excluyente)
8.10 | El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta. Adjuntar carta de compromiso. (Excluyente)
8.11 | El proveedor deberá retirar todos los desechos que queden al finalizar la instalación de los equipos (envoltorios, pallets, etc)
INICIO

## Ventilador transporte (hidden)
Servicio Salud Araucanía Norte
Depto. Inversiones y Recursos Fisicos
FORMULARIO N º 6: OFERTA TÉCNICA
COMPRA DE EQUIPOS HOSPITAL DE CURACAUTIN Y LONQUIMAY
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS
Equipo
Ventilador mecánico de transporte
Nombre del proponente (persona natural, jurídica o unión temporal de proveedores):
RUT
Nº de Licitación |  | 1057780-39-LQ22
Nombre de la Oferta:
Fabricante:
Marca:
Modelo
País de origen:
Periodicidad de mantenimiento según protocolo de fábrica (en meses)
Costo anual neto por mantenimiento preventivo post garantía, sin repuestos ( en UF)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Indicar N° página del catálogo, manual de usuario y ficha | Detalle del Proveedor
1. | CARACTERISTICAS CRITICAS
1.1 | Medidas de la unidad básica (An x Al x F): 285 x 184 x 175 mm aprox. (sin asa).
1.2 | Peso de la unidad básica: Aprox.5,8 kg (batería interna incluida).
1.3 | MODOS DE VENTILACIÓN
1.3.1 | VC-AC
1.3.2 | IPPV/IPPV assist
1.3.3 | SIMV, SIMV/ASB
1.3.4 | SIMV/ASB
1.3.5 | BIPAP
1.3.6 | BIPAP/ASB
1.3.7 | CPAP
1.3.8 | CPAP/ASB
1.4 | MODOS ESPECIALES
1.4.1 | NIV (Ventilación por máscara no invasiva con compensación de fugas).
1.4.2 | opción que permita automatizar el flujo en las modalidades volumétricas
1.4.3 | Modalidad CRP: Ventilación de presión limitada, con volumen no constante durante el tiempo de inspiración cuando se alcanza Pmax.
1.4.4 | Posibilidad de incorporar a futuro medición de etCO2 por sistema Mainstream
1.4.5 | Certificación de Potencia Mecánica MIL STD 810F, método 514.5
1.4.6 | Tiempo de carga de las baterías: Aprox. 5 horas (iones de litio).
2 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Suministro de gas: Desde un sistema de suministro de gas central o desde un cilindro de gas médico.
2.2 | Presión de suministro: 2.7 -6 bar a 100 L/min.
2.3 | Consumo de gas para control interno: 0.1 a 0.5 L/min.
2.4 | CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
2.4.1 | Temperatura: -20 a 50 °C
2.4.2 | Presión atmosférica: 570 a 1.200 hPa
2.4.3 | Humedad relativa: 5 a 95 %
3 | MODOS ESPECIALES
3.1 | Ventilación en caso de apnea (para cambiar automáticamente a ventilación obligatoria controlada por volumen en caso de ausencia de respiración).
3.2 | FRECUENCIA DE VENTILACIÓN
3.2.1 | 2 -60 1/min (SIMV y BIPAP);5 -60 1/min. (IPPV)
3.2.2 | 12 -60 L/min (ventilación en caso de apnea).
3.2.3 | Volumen tidal VT: 50 a 2000 mL,BTPS (BTPS: Temperatura corporal, presión, saturado. Valores de medición referidos a las condiciones de los pulmones de los pacientes,temperatura corporal 37 ºC, presión ambiental, gas saturado con vapor de agua.
3.2.4 | Relación inspiración Espiración I:E (IPPV): 1:4 a 3:1
3.2.5 | Tiempo de inspiración Tinsp (SIMV, BIPAP): 0.2 a 10 sec
3.2.6 | Presión de inspiración Pinsp: PEEP +3 mbar a 55 mbar
3.2.7 | Concentración O2: 40 a 100%, infinitamente ajustable
3.2.8 | PEEP: 0 a 20 mbar
3.2.9 | Sensibilidad del trigger (flujo del trigger): 1 a 15 L/min
3.2.10 | Soporte de presión Δ ASB: 0 a 35 mbar (relativo a PEEP), tiempo de subida ajustable en 3 pasos.
3.2.11 | Flujo de inspiración máxima: 100 L/min (presión de suministro >3.5 bar),
4 | VALORES MEDIDOS EN PANTALLA
4.1 | MV
4.2 | f
4.3 | Vte
4.4 | PEEP
4.5 | Pmean
4.6 | Ppeak
4.7 | Pplat
4.8 | MVspn
4.9 | fspn
4.10 | O2 Medición indirecta de concentración de O2 (cálculo de dos flujos medidos)
4.11 | Se debe mostrar en pantalla la Curva de presión.
4.12 | Se debe mostrar en pantalla la Curva de flujo.
4.13 | Pantalla con tecnología Electroluminiscencia Píxeles:240 X 128.
4.14 | Pantalla Rango visible: 108 X 56 mm.
5 | SUMINISTRO ELECTRICO
5.1 | Tensión de entrada: 19 V DC.
5.2 | Alimentador AC/DC: 100 a 240 V AC /19 V DC.
5.3 | Convertidor DC/DC: 10 a 32 V DC /19 V DC.
5.4 | Tipos de baterías: Alternativamente, iones de litio o níquel-metal-hidruro.
5.5 | Tiempo operativo (completamente cargado, ventilación "típica"): Aprox. 4 horas (iones de litio).
6 | ALARMAS/MONITORIZACIÓN
6.1 | Presión de suministro baja: Presión de suministro <2.7 bar.
6.2 | Presión de vías respiratorias (Paw alto): Ajustable desde 20 a 60 mbar.
6.3 | Presión de vías respiratorias (Paw bajo): Cuando la diferencia de presión entre inspiración y espiración es <5 mbar o cuando no se alcanza el nivel de presión configurado.
6.4 | Tiempo de alarma de apnea TApnea: Cuando ya no se detecta actividad respiratoria, ajustable de 15 a 60 s.
6.5 | Fugas (no en NIV): VTesp. es aprox .40 % menor que VTinsp.
7 | ACCESORIOS
7.1 | Manguera de respiración 3 m (3 unidades)
7.2 | Válvula respiratoria (3 unidades)
7.3 | Sensor de flujo (3 unidades)
7.4 | Boquilla angular 90° (3 unidades)
8 | OTROS | CUMPLE (SI/NO) | DETALLE
8.1 | Garantía mínima 24 meses, considera mantenciones preventivas y correctivas. (Excluyente)
8.2 | La garantía debe considerar reparación, cambio de repuesto y /o equipo, técnico en terreno, estadías , otros
8.3 | Incluir manual usuario y/o catálogo en español, o su traducción correspondiente. (EXCLUYENTE).
8.4 | Carta de compromiso que asegure disponibilidad de piezas, respuestos, partes, accesorios e insumos durante el tiempo de vida útil del equipo ≥ 8 años
8.5 | Certificado de equipo nuevo, no refaccionado, año fabricación 2020 o superior (adjuntar carta de compromiso)
8.6 | Cuenta con servicio técnico. Adjuntar certificado (excluyente) (indicar provincia)
8.7 | Tiempos de respuesta telefónica de máximo 1 Hrs. (excluyente)
8.8 | Tiempos de respuesta en terreno máximo de 48 Hrs. (excluyente)
8.9 | Disponibilidad de repuestos y accesorios durante toda la vida útil del equipo. El reemplazo de las piezas o partes del equipo serán sin costo durante el período de garantía del equipo. (excluyente)
8.10 | Representación de marca Ingresar certificado emitido por el fabricante de Representación de la Marca. (excluyente)
8.11 | El proveedor deberá retirar todos los desechos que queden al finalizar la instalación de los equipos (envoltorios, pallets, etc.).
8.12 | El proveedor deberá dejar el equipo instalado y funcionando en el recinto señalado, es decir si requiere hacer el traslado desde la bodega al recinto designado deberá considerar equipo y/o maquinaria idóneo para esto. (Adjuntar certificado EXCLUYENTE).
8.13 | Capacitación Técnica y usuaria del equipo (Adjuntar carta de compromiso y/o programa con duración de capacitaciones) Excluyente.
8.14 | Cumplir con la certificación CE o FDA (Adjuntar certificado)
INICIO

## Monitor Signos Vitales (hidden)
Servicio Salud Araucanía Norte
Depto. Inversiones y Recursos Fisicos
FORMULARIO N º 6: OFERTA TÉCNICA
COMPRA DE EQUIPOS HOSPITAL DE CURACAUTIN Y LONQUIMAY
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS
Equipo
Monitor Signos Vitales
Nombre del proponente (persona natural, jurídica o unión temporal de proveedores):
RUT
Nº de Licitación |  | 1057780-39-LQ22
Nombre de la Oferta:
Fabricante:
Marca:
Modelo
País de origen:
Periodicidad de mantenimiento según protocolo de fábrica (en meses)
Costo anual neto por mantenimiento preventivo post garantía, sin repuestos ( en UF)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Indicar N° página del catálogo, manual de usuario y ficha | Detalle del Proveedor
1. | GENERALIDADES
1.1 | Monitor de signos vitales con pantalla táctil TFT-LCD color minimo 8" (Excluyente)
1.2 | Pantalla táctil (Excluyente)
1.3 | Resolución de pantalla 800 x 600
1.4 | Área de la pantalla 162 x 121,5 mm
1.5 | Debe permitir la medición de Spo2, PANI, Frec. Pulso y Temperatura, mostrando información numérica
1.6 | Debe permitir la visualización de la curva pletismográfica en pantalla
1.7 | Modo de visualización de la curva de SpO2 debe ser fija, sin desvanecimiento
1.8 | Debe tener boton físico para el inicio de medicion PANI
1.9 | Debe tener boton físico para silenciado de alarmas
1.10 | El equipo cuenta con la capacidad de congelar la onda de SpO2 por al menos 3 minutos
1.11 | El equipo debe mostrar tendencias graficas de al menos 4 parametros
1.12 | Debe tener la opcion de revisar el listado de signos vitales con una memoria para al menos 10.000 registros
1.13 | Debe tener la opcion de revisar el listado de alarmas generadas, con una memoria para al menos 10.000 registros
1.14 | El monitor tiene que entregar la posibilidad de ingresar a un nuevo paciente
1.15 | La información que debe solicitar el equipo para registrar a un paciente debe ser al menos Nombre, fecha de nacimiento, talla, Tipo (Adulto, pediatrico o neonatal)
1.16 | Como información de trazabilidad y seguridad, el equipo debe tener la posibilidad de asociar el nombre del clínico a los datos de ingreso del nuevo paciente
1.17 | Debe tener la posibilidad de activar modo dormir
1.18 | Para mejorar los pronosticos, debe contar con una escala de alerta temprana modificada, que otorgara puntaje al paciente segú su condición
1.19 | Debe contar con una guía de ayuda en pantalla
1.20 | Alarmas codificadas por colores y sonidos
1.21 | Debe tener un indicador de alarma en la parte superior de la pantalla
1.22 | Al momento de activarse una alarma, debe mostrar mensajes en pantalla, asociados al color de la alarma
1.23 | Debe permitir el silenciado de alarmas por 1, 2 o 3 minutos
1.24 | Las alarmas deben tener volumen configurable por el usuario
1.25 | Configuración de alarmas preestablecidas para adultos, pediátricos y neonatales
1.26 | Debe permitir la configuracion manual de limites superior e inferior, en las diferentes alarmas
1.27 | Debe permitir pausar las alarmas por 1, 2, 3 minutos
1.28 | Alimentación eléctrica 220 v 50 Hz
1.29 | Pantalla debe tener brillo ajustable por usuario
1.30 | Dimensiones del equipo 232 x 246 x 135 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
1.31 | Peso máximo del equipo 2,5Kg con batería incluída
1.32 | Su rango de temperatura de operación debe ser de 5 a 40°C
1.33 | Su rango de humedad de operación debe ser de 15 a 85%
1.34 | Debe tener la posibilidad de centralizarse
1.35 | Debe tener la posibilidad de transmitir datos mediante WLAN
1.36 | Los siguientes accesorios deben ser compatibles con Monitores ECG Baja Complejidad, Monitores ECG Mediana Complejidad y Monitores Transporte ECG Baja Complejidad - Sensores SpO2 - Manguitos PANI
2 | SATURACIÓN DE OXIGENO
2.1 | Método de la medición por absorción de luz de longitud de onda
2.2 | Debe incluir un cable troncal, capaz de conectarse con diversos tamaños de sensores
2.3 | Debe incluir un sensor de saturación Adulto/pediatrico
2.4 | Debe tener la posibilidad de utilizar sensor multisitio
2.5 | Debe tener la posibilidad de utilizar sensores neonatales
2.6 | Debe mostrar curva pletismografica en pantalla
2.7 | Debe mostrar porcentaje de saturación en pantalla (de forma numérica)
2.8 | Sensibilidad de la forma de onda ×1/8, ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4, ×8 o AUTO
2.9 | Rango de visualización de 0 a 100%
2.10 | Precisión +-2% (en el rango 80-100%) y Precisión de +-3% (en el rango 70-80%)
2.11 | Frecuencia cardiaca 30 a 300 LPM
2.12 | Precisión de +-1 LPM
2.13 | El equipo debe tener variación en el tono de pulso, según la saturación del paciente
2.14 | Ciclo de actualizacion de datos menor a 3 segundos
2.15 | Debe tener la opcion de tiempo de respuesta lento, normal o rápido
2.16 | Los sensores Adulto-pediatricos deben contar con grado de proteccion contra particulas de agua, al menos IPX7
3 | PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)
3.1 | Medición mediante método oscilometrico
3.2 | Debe ser capaz de realizar medición descendente (durante el desinflado)
3.3 | Debe ser capaz de realizar medición ascendente (durante el inflado)
3.4 | Intervalo de medición de 0 a 300mmHg
3.5 | Debe incluir una manguera para conectar manguitos Adultos y pediatricos
3.6 | Debe incluir un manguito adulto tamaño estandar
3.7 | Debe tener la posibilidad de conectar multiples tallas de manguitos
3.8 | Rango de medición de presion sistolica en Adultos y pediatricos de 40 a 280 mmHg
3.9 | Rango de medición de presion sistolica en neonatos de 30 a 140 mmHg
3.10 | Rango de medición de presion diastolica en Adultos y pediatricos de 10 a 235 mmHg
3.11 | Rango de medición de presion diastolica en neonatos de 10 a 110 mmHg
3.12 | Rango de medición de presion arterial media en Adultos y pediatricos de 10 a 280 mmHg
3.13 | Rango de medición de presion arterial media en neonatos de 10 a 140 mmHg
3.14 | Error máximo de la medición +-3mmHg
3.15 | Tiempo de inflado del manguito Menor a 15 segundos en Adultos/pediátricos
3.16 | Tiempo de inflado del manguito Menor a 10 segundos en neonatos
3.17 | Modos de medición Manual, STAT, Periodico y SIM
3.18 | Valor máximo de presurizacion en adultos y pediatricos 280mmHg
3.19 | Valor máximo de presurizacion en neonatos 145mmHg
3.20 | El equipo debe emitir un sonido una vez que la toma de presion finalice
3.21 | Debe tener la opcion de configurar dos tipos de sonido, para indicar el fin de la toma de presion
3.22 | El equipo debe permitir el desinflado automático del manguito, una vez que se corte la alimentación
4 | TEMPERATURA
4.1 | Debe contar con 1 canal de temperatura
4.2 | Sensor de temperatura para medicion Oral/axilar
4.3 | Rango de medición 30 a 43°C
4.4 | Precisión de +-0,1°C
4.5 | Configurar limites de alarma en el monitor
4.6 | Tiempo de muestreo para detectar temperatura oral no puede exceder los 11 segundos
4.7 | Se requiere que el sensor tenga cobertores desechables para un mayor grado de higiene
5 | BATERÍA
5.1 | Batería de Li-ion
5.2 | Duración de la batería minimo 6 horas
5.3 | Tiempo de carga con monitor apagado maximo 8 horas
5.4 | Indicador de estado de batería en panel frontal del monitor
6 | ACCESORIOS
6.1 | Carro de transporte
6.2 | 1 Sensor Saturometría Adulto / Pediátrico por equipo
6.3 | 1 Brazalete 1 Lactante, 1 Pediátrico, Adulto Pequeño, 1 Adulto Estándar y1 Adulto Grande por equipo
6.4 | 1 Manguera PANI por equipo
6.5 | 1 Sensor de temperatura para medicion Oral/axilar por equipo
7 | CERTIFICACIONES
7.1 | Certificación CE/FDA
7.2 | Certificación IEC 60601-1
7.3 | Certificacion ISO 9001
7.4 | Certificacion ISO 13485
7.5 | Certificacion ISO 14001
7.6 | Equipo Clase I
7.7 | Cumplir con IEC 60601-1-2:2014
8 | OTROS | CUMPLE (SI/NO) | DETALLE
8.1 | Adjuntar certificado de procedencia del equipo.(Excluyente)
8.2 | Tiempo de garantía mínima de 24 meses, debe considerar mantenimientos preventivos y correctivos (en caso de alguna falla de fábrica). Los costos asociados a estos mantenimientos serán responsabilidad de la empresa proveedora.
8.3 | Tiempo de respuesta en terreno máximo de 48 hrs. EXCLUYENTE. ADJUNTAR CERTIFICADO.
8.4 | Represetación de la marca, adjuntar certificado de representación emitido por el fabricante.
8.5 | Carta de compromiso que garantice la disponibilidad de respuestos originales durante la vida útil del equipo (adjuntar certificado). Mínimo 8 años. EXCLUYENTE.
8.6 | Certificado de equipo nuevo, no refaccionado (adjuntar certificado)
8.7 | Incluir manual usuario y/o catálogo en español, o su traducción correspondiente. (EXCLUYENTE).
8.8 | El proveedor deberá dejar el equipo instalado y funcionando en el recinto señalado, es decir si requiere hacer el traslado desde la bodega al recinto desiganado deberá considerar equipo y/o maquinaria idioneo para esto. (Adjuntar certificado Excluyente)
8.9 | El equipo debe venir con todos los accesorios y/o componentes que lo hagan funcional (y en las cantidades adecuadas), independiente de si estas se encuentran o no descritas en la presente especificación técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo e incluirlo en su oferta. Adjuntar carta de compromiso. (Excluyente)
8.10 | El proveedor deberá retirar todos los desechos que queden al finalizar la instalación de los equipos (envoltorios, pallets, etc)
INICIO

## SET AEREA DIFICIL (hidden)
Servicio Salud Araucanía Norte
Depto. Inversiones y Recursos Fisicos
FORMULARIO N º 6: OFERTA TÉCNICA
COMPRA DE EQUIPOS HOSPITAL DE CURACAUTIN Y LONQUIMAY
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS
Equipo
SET VIA AEREA DIFICIL
Nombre del proponente (persona natural, jurídica o unión temporal de proveedores):
RUT
Nº de Licitación |  | 1057780-39-LQ22
Nombre de la Oferta:
Fabricante:
Marca:
Modelo
País de origen:
Periodicidad de mantenimiento según protocolo de fábrica (en meses)
Costo anual neto por mantenimiento preventivo post garantía, sin repuestos ( en UF)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Indicar página del catálogo o manual de usuarios | Detalle del Proveedor
CARACTERISTICAS GENERALES
A | SET VIA AEREA DIFICIL
1 | MONITOR
1.1 | Monitor para endoscopios tecnología CMOS, tamaño de pantalla mínimo 7" (excluyente)
1.2 | Resolución mínima de 1280 x 800 píxeles (excluyente)
1.3 | Debe considerar dos entradas para cámara, una conexión USB y una conexión HDMI
1.4 | Que permita manejo optimizado, documentación de imágenes y vídeos en tiempo real directamente en la tarjeta SD
1.5 | Lograr la reproducción de las secuencias de vídeo e imágenes fijas grabadas, posibilidad de transferir datos de la tarjeta SD a una memoria USB
1.6 | Protección contra salpicaduras de agua según IP54
1.7 | El material debe ser apto y apropiado para la desinfección por frotado, carcasa de plástico ABS a prueba de golpes (excluyente)
1.8 | Deberá contar con sistema inteligente Power Management con pilas de iones de litio
1.9 | posibilidad de fijación con VESA 75, adaptador para conexión de red para UE, Reino Unido, EE.UU. y Australia
1.10 | Tensión de trabajo 110 - 240 VAC, 50/60 Hz
1.11 | Deberá incluir en la oferta: Tapa de protección, Clip VESA 75 Quick y fuente de alimentación, enchufe nacional americano (excluyente)
2 | SOPORTE PARA MONITOR
2.1 | Altura 120 cm (+o-5 cm)
2.2 | Con cinco patas móviles y ruedas antiestáticas, con al menos 2 de ellas bloquables (excluyente)
2.3 | Con cestilla para depositar los accesorios, dimensiones referecniales de 30x20x10 cm (+o-5 cm)
2.4 | Barra transversal para fijar el monitor
2.6 | Soporte para endoscopios flexibles
2.7 | Debe incluir cable de conexión compatible con interfaz de sistema ofertado longitud mínima 200 cm, para utilizar con videolaringoscopios ofertados (excluyente)
2.8 | Incluir dos tapas de protección, para la conexión del sistema, para proteger los contactos de la clavija durante el reacondicionamiento, tapa reutilizable, para utilizar con el cable de conexión ofertado y el monitor portátil
2.14 | Deberá incluir en la oferta los accesorios o componentes que hagan funcional el equipo y aunque no esten descritos.
3 | CARACTERISTICAS GENERALES
3.1 | Videoendoscopio de intubación flexible 4.0 x 65, tecnología CMOS, con válvula de succión, para usar con el monitor ofertado
3.2 | Deflexión arriba / abajo: 140 ° / 140 °
3.3 | Dirección de visión: 0 ° Ángulo de vista: 120 °
3.4 | Longitud de trabajo: 65 cm (+/- 5cm)
3.5 | Longitud total: 90 cm (+/- 5cm)
3.6 | Diámetro interno del canal de trabajo mínimo: 1.5 mm
3.7 | Diámetro exterior de la punta distal máximo: 4 mm
3.8 | RECIPIENTE DE PLASTICO PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES APROPIADOS PARA LA ESTERILIZACION POR GAS Y PEROXIDO DE HIDROGENO ( STERRAD ) , ASI COMO PARA ALMACENAMIENTO , DIMENSIONES 550 X260 X90 MM
3.9 | Válvula de aspiración reutilizable, para utilizar con videoendoscopio flexible de intubación
3.10 | Debe icluir al menos 2 tubo de introducción para broncoscopio, al menos dos tamaños (adulto, pediatrico)
4 | Accesorios incluidos en la entrega:
4.1 | Tester de estanqueidad
4.2 | Sujetador de tubo
4.3 | Cepillo de limpieza
4.4 | Adaptador de irrigación
4.5 | Válvula de succión
4.8 | Conectores, paquete de 10
4.9 | Tapa protectora para usar con monitor ofertado
5 | OTROS | Cumple Si/No | Detalle
5.1 | Garantía mínima 24 meses, considera mantenciones preventivas y correctivas. (Excluyente)
5.2 | La garantía debe considerar reparación, cambio de repuesto y /o equipo, técnico en terreno, estadías , otros
5.3 | Incluir manual usuario y/o catálogo en español, o su traducción correspondiente. (EXCLUYENTE).
5.4 | Carta de compromiso que asegure disponibilidad de piezas, respuestos, partes, accesorios e insumos durante el tiempo de vida útil del equipo ≥ 8 años
5.5 | Certificado de equipo nuevo, no refaccionado, año fabricación 2020 o superior (adjuntar carta de compromiso)
5.6 | Cuenta con servicio técnico. Adjuntar certificado (excluyente) (indicar provincia)
5.7 | Tiempos de respuesta telefónica de máximo 1 Hrs. (excluyente)
5.8 | Tiempos de respuesta en terreno máximo de 48 Hrs. (excluyente)
5.9 | Disponibilidad de repuestos y accesorios durante toda la vida útil del equipo. El reemplazo de las piezas o partes del equipo serán sin costo durante el período de garantía del equipo. (excluyente)
5.10 | Representación de marca Ingresar certificado emitido por el fabricante de Representación de la Marca. (excluyente)
5.11 | El proveedor deberá retirar todos los desechos que queden al finalizar la instalación de los equipos (envoltorios, pallets, etc.).
5.12 | El proveedor deberá dejar el equipo instalado y funcionando en el recinto señalado, es decir si requiere hacer el traslado desde la bodega al recinto designado deberá considerar equipo y/o maquinaria idóneo para esto. (Adjuntar certificado EXCLUYENTE).
5.13 | Capacitación Técnica y usuaria del equipo (Adjuntar carta de compromiso y/o programa con duración de capacitaciones) Excluyente.
5.14 | Cumplir con la certificación CE o FDA (Adjuntar certificado)
INICIO

## VIDEOLARINGOSCOPIO (hidden)
Servicio Salud Araucanía Norte
Depto. Inversiones y Recursos Fisicos
FORMULARIO N°06, OFERTA TÉCNICA
LÁMPARAS-REFRIGERADOR-OFTALMOSCOPIO H. COLLIPULLI 1057780-16-LP21
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS
Equipos
VIDEOLARINGOSCOPIO
Nombre del proponente (persona natural, jurídica o unión temporal de proveedores):
RUT
Nº de Licitación |  | 1057780-39-LQ22
Nombre de la Oferta:
Fabricante:
Marca:
Modelo
País de origen:
Periodicidad de mantenimiento según protocolo de fábrica (en meses)
Costo anual neto por mantenimiento preventivo post garantía, sin repuestos ( en UF)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Indicar N°de página del catálogo, manual y/o ficha técnica (EXCLUYENTE) | Detalle del Proveedor
CARACTERISTICAS GENERALES
1 | VIDEOLARINGOSCOPIO
1.1 | Equipo que permita intubación de pacientes adultos y pediatricos
1.2 | Debe permitir combinación video de línea de visión desde su pantalla vertical
1.3 | Funcionalidad con un solo botón e indicación de batería minuto a minuto
1.4 | Opciones de pala de pacientes pediátricos a adultos
1.5 | Con cuchillas estériles desechables y opciones de limpieza flexibles.
1.6 | Potencia 3.6V pack de baterías de litio
1.7 | Fuente luminosa: LED de alta intensidad
1.8 | Pantalla: 2.5" LCD Color
1.9 | Cámara: CMOS
1.10 | Debe considerar 50 hojas desechables de adulto y 50 pediatricas
1.11 | Incluir maleta para ser guardado
2 | OTROS | Cumple Si/No | Detalle
2.1 | Garantía mínima 24 meses, considera mantenciones preventivas y correctivas. (Excluyente)
2.2 | La garantía debe considerar reparación, cambio de repuesto y /o equipo, técnico en terreno, estadías , otros
2.3 | Incluir manual usuario y/o catálogo en español, o su traducción correspondiente. (EXCLUYENTE).
2.4 | Carta de compromiso que asegure disponibilidad de piezas, respuestos, partes, accesorios e insumos durante el tiempo de vida útil del equipo ≥ 8 años
2.5 | Certificado de equipo nuevo, no refaccionado, año fabricación 2020 o superior (adjuntar carta de compromiso)
2.6 | Cuenta con servicio técnico. Adjuntar certificado (excluyente) (indicar provincia)
2.7 | Tiempos de respuesta telefónica de máximo 1 Hrs. (excluyente)
2.8 | Tiempos de respuesta en terreno máximo de 48 Hrs. (excluyente)
2.9 | Disponibilidad de repuestos y accesorios durante toda la vida útil del equipo. El reemplazo de las piezas o partes del equipo serán sin costo durante el período de garantía del equipo. (excluyente)
2.10 | Representación de marca Ingresar certificado emitido por el fabricante de Representación de la Marca. (excluyente)
2.11 | El proveedor deberá retirar todos los desechos que queden al finalizar la instalación de los equipos (envoltorios, pallets, etc.).
2.12 | El proveedor deberá dejar el equipo instalado y funcionando en el recinto señalado, es decir si requiere hacer el traslado desde la bodega al recinto designado deberá considerar equipo y/o maquinaria idóneo para esto. (Adjuntar certificado EXCLUYENTE).
2.13 | Capacitación Técnica y usuaria del equipo (Adjuntar carta de compromiso y/o programa con duración de capacitaciones) Excluyente.
2.14 | Cumplir con la certificación CE o FDA (Adjuntar certificado)
INICIO