## Carro paro completo
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
CARRO DE PARO COMPLETO
PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA COTIZACION, SIGUIENDO EL ORDEN DE ESTA FICHA, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y AGREGANDO EN CADA PIEZA LA DESCRIPCION TECNICA. ESTO ES OBLIGATORIO YA QUE SERÁ USADO PARA LA EVALUACION DE LA OFERTA.
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
Nombre de la Empresa:
ID Licitación:
Nombre de la Oferta:
Marca:
Modelo:
Países de Origen:
correlativo | EE.TT | Obligatorio / Deseable | Cumple (Si/No) (Obligatorio) | Indicar nombre de catálogo, ficha técnica o documento complementario adjunto donde se encuentra lo solicitado (Obligatorio) | Indicar página referencia a catálogo, ficha técnica o documento complementario adjunto (Deseable) | Especificaciones del proveedor u observaciones (Deseable)
1 | Características generales
1.1 | Carro de paro | Obligatorio
1.2 | Bomba de Aspiración Universal | Obligatorio
1.3 | Balón Oxígeno portátil | Obligatorio
1.4 | Resucitador Manual Pediátrico | Obligatorio
1.5 | Resucitador Manual Adulto | Obligatorio
1.6 | Resucitador Manual Neonatal | Obligatorio
1.7 | Laringoscopio Adulto | Obligatorio
1.8 | Laringoscopio Pediátrico | Obligatorio
1.9 | Monitor Desfibrilador | Obligatorio
1.10 | Pinza Maggil Adulto – Pediátrica( Una de cada tamaño) | Obligatorio
2 | Carro de paro
2.1 | Construido en polímetro alta resistencia | Obligatorio
2.2 | Estructura acero o aluminio | Obligatorio
2.3 | Ruedas de 5" aproximadas, dos con freno. | Obligatorio
2.4 | Sistema de seguridad para cajones y gavetas | Obligatorio
2.5 | Dimensiones aprox.: largo 89 cm. , ancho: 57 cm., alto: 91 cm., con la siguiente distribución: | Obligatorio
2.6 | Dos Cajones de 3". Aprox. | Obligatorio
2.7 | Un Cajón de 6". Aprox. | Obligatorio
2.8 | Un Gabinete superior con porta fármacos y juego de separadores. | Obligatorio
2.9 | Un Brazo extensible con bandeja porta monitor Desfibrilador. | Obligatorio
2.10 | Un Porta bomba aspiración. | Obligatorio
2.11 | Un Porta cilindro de O2. | Obligatorio
2.12 | Un Porta suero telescópico. | Obligatorio
2.13 | Tres Gavetas laterales basculantes. | Obligatorio
2.14 | Una Tabla masaje cardiaco. | Obligatorio
3 | Bomba de aspiración Universal
3.1 | Frasco recolector: | Obligatorio
3.2 | Capacidad 1.000 ml aprox. | Obligatorio
3.3 | Fabricado en material autoclavable | Obligatorio
3.4 | Transparente | Obligatorio
3.5 | Con Filtro bacteria incorporado | Obligatorio
3.6 | Con dispositivo de seguridad a rebalse | Obligatorio
3.7 | Intensidad de aspiración regulable, hasta 550 mm. Hg aprox. | Obligatorio
3.8 | Gomas y sistemas de conexión: | Obligatorio
3.9 | Transparente | Obligatorio
3.10 | Lisa que permita expedita aspiración | Obligatorio
3.11 | Fuente poder: 220 V/50Hz. | Obligatorio
3.12 | Debe incluir : | Obligatorio
3.13 | Filtro de repuesto | Obligatorio
3.14 | Frasco colector de repuesto | Obligatorio
3.15 | Aceite lubricante | Obligatorio
4 | Botón de oxígeno portátil
4.1 | Un Tubo o balón de O2 de capacidad 15 lts. | Obligatorio
4.2 | Flujómetro y regulador para balón de O2: | Obligatorio
4.3 | Flujómetro de vidrio o material similar, transparente. | Obligatorio
4.4 | De rápida identificación de Nº de litros de O2 administrados (Graduación desde 0.5 - 15 lts.). | Obligatorio
4.5 | Regulador de presión con indicador de estado de carga de O2 del balón. | Obligatorio
4.6 | Humidificador de O2: | Obligatorio
4.7 | Transparente, resistente al calor y a impactos. | Obligatorio
4.8 | Con medidor de límites de agua: mínimo y máximo. | Obligatorio
4.9 | Con conexión o adaptador que se ajuste a la salida de O2. | Obligatorio
4.10 | Con tapa de sellado hermético. | Obligatorio
4.11 | Que posea filtro de bacterias. | Obligatorio
5 | Resucitador manual pediátrico
5.1 | Bolsa ventilatoria: | Obligatorio
5.2 | Para uso Pediátrico | Obligatorio
5.3 | Autoclavable | Obligatorio
5.4 | Con conexión para tubo endotraqueal: | Obligatorio
5.5 | Endotraqueal | Obligatorio
5.6 | Mascarilla | Obligatorio
5.7 | Con válvula espiración | Obligatorio
5.8 | Con válvula de seguridad de sobrepresión | Obligatorio
5.9 | Con conector para manguera de O2 | Obligatorio
5.10 | Tres mascarillas transparentes uso pediátrico distintas medidas. | Obligatorio
5.11 | Maletín o Estuche de traslado | Obligatorio
6 | Resucitador manual adulto
6.1 | Bolsa ventilatoria: | Obligatorio
6.2 | Para uso Adulto | Obligatorio
6.3 | Autoclavable | Obligatorio
6.4 | Con conexión para tubo endotraqueal: | Obligatorio
6.5 | Endotraqueal | Obligatorio
6.6 | Mascarilla | Obligatorio
6.7 | Con válvula espiración | Obligatorio
6.8 | Con válvula de seguridad de sobrepresión | Obligatorio
6.9 | Con conector para manguera de O2 | Obligatorio
6.10 | Tres mascarillas transparentes uso adulto, distintas medidas. | Obligatorio
6.11 | Maletín o Estuche de traslado | Obligatorio
6.12 | Bolsa ventilatoria: | Obligatorio
6.13 | Para uso neonatal | Obligatorio
6.14 | Autoclavable | Obligatorio
6.15 | Con conexión para tubo endotraqueal: | Obligatorio
6.16 | Endotraqueal | Obligatorio
6.17 | Mascarilla | Obligatorio
6.18 | Con válvula espiración. | Obligatorio
6.19 | Con válvula de seguridad de sobrepresión (Describir). | Obligatorio
6.20 | Con conector para manguera de O2. | Obligatorio
6.21 | Debe Incluir: | Obligatorio
6.22 | Dos Válvulas espiratorias de repuesto. | Obligatorio
6.23 | Dos Mascarillas neonatales | Obligatorio
6.24 | Maletín o Estuche de traslado | Obligatorio
7 | Laringoscopio adulto-pediátrico
7.1 | Hojas intercambiables: | Obligatorio
7.2 | Tipo MacIntosh diferentes medidas (adulto y pediátrico). | Obligatorio
7.3 | Funcionamiento a pilas o baterias, recargables señalar. | Obligatorio
7.4 | Una ampolleta de repuesto. | Obligatorio
7.5 | Estuche para guarda y traslado | Obligatorio
8 | Monitos desfibrilador
8.1 | Para ECG a través de Palas del desfibrilador y cables Pacientes. | Obligatorio
8.2 | Indicador digital de frecuencia cardiaca. | Obligatorio
8.3 | Indicador de sincronismo en el ECG. | Obligatorio
8.4 | Ajuste de sensibilidad señal ECG. | Obligatorio
8.5 | Alarmas ajustables de frecuencia cardiaca: mínima, máxima. | Obligatorio
8.6 | Con módulo de Saturación de Oxígeno. | Obligatorio
8.7 | Con registrador de ECG, un canal. | Obligatorio
8.8 | Con sistema identificación automática alfanumérico, que incorpore: | Obligatorio
8.9 | Día. | Obligatorio
8.10 | Hora. | Obligatorio
8.11 | Joules. | Obligatorio
8.12 | Fuentes de alimentación eléctrica: | Obligatorio
8.13 | Red de 220 V/50 Hz. | Obligatorio
8.14 | Batería recargable 2 horas mínimo (Monitoreo). | Obligatorio
8.15 | Energía de salida 1 - 200 Joule bifásico rectilíneo. Ajustable. | Obligatorio
8.16 | Marcapaso externo transitorio no invasivo. | Obligatorio
8.17 | Con sistema de sincronización. | Obligatorio
8.18 | Con indicador de prueba de carga. | Obligatorio
8.19 | Tiempo de carga para desfibrilación menor o igual a 7 seg. | Obligatorio
8.20 | Indicador de carga de batería | Obligatorio
8.21 | Accesorios: | Obligatorio
8.22 | Un juego de palas externas (uso adulto / pediátrico). | Obligatorio
8.23 | Un juego de parche para marcapaso externo. | Obligatorio
8.24 | Un Juego de Cables Paciente. | Obligatorio
8.25 | Un Tubo Gel Conductor. | Obligatorio
8.26 | Un Sensor de SPO2 clip adulto/pediátrico. | Obligatorio
8.27 | Un Rollo de papel termo sensible. | Obligatorio
8.28 | Pinza Maggil Adulto – Pediátrica( Una de cada tamaño): | Obligatorio
9 | Accesorios
9.1 | Se debe incluir todo accesorio y componente que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones. | Obligatorio
10 | Calidad - normativas
10.1 | Se debe incluir al menos un certificado de calidad, seguridad y eléctricos, tales como: FDA, TUV,CSA, CE, UL, IEC, DIN o ISO, dependiendo del equipo. | Obligatorio